ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХЕМОДИАЛИЗНИ АПАРАТИ

- Да има възможност за провеждане на бикарбонатна, както и на ацетатна диализа.

- Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция.

- Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията.

- Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак.

- Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).

- Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители.

- Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане.

- Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 350 до 390 C.

- Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус.

- Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин., а тези за студена на 600 мл/мин.

- Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция.

- Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 850 С).

- Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 0,5% и скорост от 0 до 4000 мл/час и да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем.

- Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система.

- Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм.

- Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия.

- Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела.

- Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V.

- Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея.

- Да притежава контрол на натрия в плазмата.

- Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест.

- Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език.

- Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.

- Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия.

- Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 м2 с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра.

- Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. Да има възможност за включване към информационна система.

- Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата.

- Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура.