Приложение № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № | Наименование | Изисквания на възложителя | Конкретни параметри на участника | Каталог № | Страница № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ехограф–вид, модел…............ ………………... Оборудване- Аксесоари: | I. Основни изисквания 1.Съвременен цифров кардио-съдов ехограф от висок клас. 2. Апаратът да съчетава оптимални възможности за ехокардиография и ехография на венозни, артериални съдове и транскраниални изследвания. 3.Апаратът да притежава мощна архивираща система с възможност за възстановяване на образа (първичните, сурови данни) по време на изследването и/или в следващ период от времето. Възможност за промяна на параметрите на съхранените образи, чрез постпроцесинг. 4.Апаратът да разполага с пълни (не базови) програми за изчисление на кардиологични и съдови показатели. 5.Апаратът да разполага с работно меню на английски език и ръководство за работа на английски и български език. II. Изисквания към ергономията 1.Да притежава иновативен ергономичен дизайн, позволяващ работа както в стационар, така и в интензивни отделения и операционни. 2.Да притежава контролен панел, който да може да се движи във вертикална посока и да се завърта на максимален ъгъл, така че да позволява удобна работа на извършващия изследването в позиция прав или седнал. 3.Да притежава вграден цифров, цветен, плосък ТFT дисплей с диагонал мин. 20”, с висока резолюция, който да се придвижва вертикално и да се върти заедно с контролния панел. Да притежава независимо придвижване по отношение на наклон, въртене и ляво - дясно. 4.Да поддържа едновременно най-малко 4 трансдюсера. III. Специфични изисквания 1.Да притежава минимум 250 000 цифрови канали. 2.Да притежава честота на кадрите не по-малка от 1000 кадри на секунда за 2D и не по малка от 350Hz за цветен поток. 3.Да притежава минимум 1000 кадъра кинопамет. 4.Да притежава анатомичен М-режим и цветен автоматичен М-режим. 5.2D образ с високо качество и резолюция и технология за ясно очертаване на граничните повърхности. 6.Да осигурява едновременното излъчване и приемане на максимален брой ултразвукови лъча от един кристал. 7.Да притежава големи възможности за автоматична оптимизация на 2D образа, Доплера и цветния поток посредством използването на една команда. 8.Високо-сензитивен цветен Доплер. 9.CW Доплер. 10.PW Доплер. 11.Мощностен Доплер (Power Doppler) с указване на посоката на движение.1 12.Хармоничен образ от второ поколение. 13.Хармоничен образ от второ поколение в съчетание с едновременно излъчване и приемане на максимален брой ултразвукови лъча от кристал. 14.Вид цветен Доплер, избиращ автоматично оптимална сканираща честота. 15.Автоматичен Доплер анализ в реално време. 16.Цветен М-режим. 17.Дуплекс: 2D и пулсов Доплер. 18.Триплекс: 2D, цветен поток и пулсов Доплер. 19.Триплекс: 2D, пулсов Доплер и мощностен Доплер 20.High PRF Доплер 21.Обективна оценка на глобална и регионална левокамерна функция на базата на т.нар. технология “speckle tracking”. 22.Плъзгачи за дълбочинно и латерално компенсиране на затихването 23.Трапецоидален образ с минимум 10 градуса разширение на обхвата от двете страни на линейните трансдюсери. 24.Високодефинитивна PAN лупа 25.Автоматично измерване на IMT. 26.256 нива на сивата скала. III. Трансдюсери – да приемат и предават в целия честотен обхват едновременно 1. Секторен широколентов трансдюсер с честотен обхват от 2 до 5 MHz, базиран на монокристална технология. Да поддържа 2D, PW/CW, HPRF, цветен, мощен и тъканни Доплери и хармоничен образ. Приложения: Кардиологични за възрастни и корполентни възрастни пациенти, както и такива със замърсени акустични прозорци и транскраниални приложения. 2.Съдов широколентов трансдюсер с честотен обхват от 3 до 12 MHz. Да поддържа 2D, PW цветен, мощен доплери и хармоничен образ. Да поддържа минимум 10 градуса трапецоидален образ, както и панорамен образ. IV. Съхранение и обработка на образите и данните 1.Съхранение на суровите (първични) образи цифрово в PC формат, както в паметта на ехокардиографа – мин. 250 GB дисково пространство за пациентни данни и образи, така и на CD/DVD. 2.Да дава възможност за повторни измервания и редактиране на данните. 3.Възможност за експорт изображения на CD/DVD и USB носител в PC и DICOM формат 4.Възможност за сравнение на образа в реално време с образ от предишно изследване. 5.Апаратът да разполага с черно-бял фото принтер V. Задължителни възможности за надграждане 1.Контрастна ехокардиография 2.Стрес-ехокардиография |  |  |  |

Срок за доставка………………..дни.

Дата……………..                                                                                                                                                                               Подпис………….