Приложение № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Доставка на специализирана видео-ендоскопска система за Отделение по урология и андрология

на УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ” ЕАД”

| Изисквания на възложителя | Конкретни параметри на участника | Каталог № | Страница № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование на апарата, марка и модел…………………………………………….. Окомплектовка: Ксенон светлинен източник 300 W; -Високо интензивна светлина, фокусирана в малък диаметър, позволяващ използването на ендоскопа и световодите в малък диаметър и в същото време доставка на ефикасна свтлина в дисталния край на ендоскопа; -Универсален изход, позволяващ използване на различни оптични кабели; -Цветова температура – около 6000º К (с инфрачервено филтриране). Регулиране на светлинната интензивност от предния пвнел; -Лампа: 300 вата; живот – около 500 чàса; -Измерване на времето – цифрово; -Защитна степен: IP x 1; Оптичен кабел за светлинния източник, резистивен на висока температура; -Дължина на кабела 300 см; -Да бъде автиклавируем; -С възможност за различни адаптери; Цистоскоп с работна дължина 300 милиметра, Ø 4mm HD (high definition). Работeн ъгъл на цистоскопa 0°HD. Стъклена облицовка на отворите; Цистоскоп с работна дължина 300 милиметра, Ø 4mm HD (high definition). Работeн ъгъл на цистоскопa 30°HD. Стъклена облицовка на отворите; Капсула за цистоскоп-уретероскоп с централна клапа: 25 СН; Телескопен мост с два заключваеми инструментни канала; Работен елемент с Албаран дефлектор с два инструментни канала; Зрителен обтуратор за капсулата: 25СН. Позволяващ въвеждането на капсулата под наблюдение; Оптичен форцепс за разбиване на камъни Адаптер за оптични инструменти; Резектоскоп: -Възможност за работа с монополярни и биполярни работни елементи; -Лесно заключване; -Ергономичен дизайн; Възможност за биполярна резекция в салинов разтвор Биполярен работен елемент за резектоскопа: -Работен елемент с активно рязане – чрез ръчно манипулиране; Свъзрващ кабел за биполярния елемент Биополярни електроди за резектоскопа: -Електрод за вапоризация -Електрод за рязане -Електродна бримка -Стерилизационна тръба Въртяща се обвивка за резектоскопа – за непрекъсната иригация 26/24 Charr, със стандартен обтуратор – комплект; Електрохирургичен генератор за монополярна и биполярна хирургия, със следните параметри: -Едновременна активация от двама хирурзи; -За използване при монополярна ендоскопия в течна среда; -За изолзване при оперативна флексибилна ендоскопия; -Биполярна коагулация и лигиране на големи съдове; -Биполярно рязане и биполярно ендоскопско рязане в салинова среда; Поне 10 монополярни режима: Чисто рязане - синусоидален немодулиран ток за чисто рязане без коагулационен ефект; Бленд 1 – синусоидалем модулиран ток за коагулационно рязане. Специализирано софтуерно управление; Бленд 2 – модулиран ток за рязане със силен коагулационен ефкт, тип "спрей" за хирургия и лапароскопия; Авто-чисто рязане - синусоидален немодулиран ток за рязане без коагулационен ефект; Авто-Бленд - синусоидалем модулиран ток за коагулационно рязане; Рязане при флексибилна ендоскопия – Авто- ендоскопия – ток с алтерниращи фази за рязане и коагулация за флексибилна ендоскопия; Форсиран режим – модулиран ток при високо напрежение за силен коагулационен повърхностен и дълбок ефект; Прецизен режим – модулиран ток при средно напрежение със среден коагулационен повърхностен и дълбок ефект; "Мек" режим – модулиран нисковолтов ток с деликатен коагулационен ефект без повърхостна карбонизация; "Спрей" – модулиран екстремално високоволтов ток със голяма повърхностна коагулация с малко проникване в тъканта, дори нез контакт с активния електрод; Запаметяване на поне 100 функционални програми, включващи предварително избрани параметри за рутинна или лапароскопска хирургия, монополярна ендоскопия в течност, оперативна флексибилна ендоскопия, биполярен режим или биполярна ендоскопия в салинов разтвор. Запаметяване на последните параметри при изключване на апарата; Система за управление на неутралния електрод: Възможност за работа с всички видове неутрални електроди, проверка на кабела и свързването при "не-разделени" (non split) електроди, при сплит-електроди – проверка също на контакта между електрода и пациента. Спиране на захранването при: скъсан или откачен кабел, недобра връзка при сплит-електроди; Контрол на утечките (leakage control) – специфична електрическа верига за непрекъснато следене на високочестотни токови утечки към земята. Автоматично намаляване на изходната мощност и подаване на алармен сигнал към оператора при потенциално опасни ситуации (напр. контакт между пациента и метална част от операционната маса). Двоен педал за управление на параметрите за монополярен и биполярен режими; Поне 2 монополярни изхода: Едновременно активиране на двата изхода от двама оператора. Възможност за работа с две ръкохватки с 3-пинови интернационален стандарт конектори или с една ръкохватка с превключвател и една стандартна монополярна. Възможност за използване на всички монополярни кабели (чрез адаптер). Параметри на монополярния ток: Монополярно рязане Чисто рязане 350 W 350 О (номинален товар) 3450 Vpp Бленд 1 300 W 350 О 3600 Vpp Бленд 2 140 W 600 О 7600 Vpp Авто-рязане 350 W 350 О 1350 Vpp Авто-Бленд 300 W 350 О 1930 Vpp Флексибилна Ендоскопия 220 W 350 О 1710 Vpp Монополярна коагулация Форсиран режим 150 W 350 О 4700 Vpp Прецизен 250 W 250 О 3460 Vpp Мек 280 W 250 О 3440 Vpp Спрей 140 W 600 О 7600 Vpp Поне 5 биполярни режима: ●Чисто рязане – пулсов ток за нормално рязане ●Ендоскопско рязане в салинов разтвор – пулсов ток; ●Микро-коагулация – пулсов ток за коагулация – мек и микро-прецизен тип и коагулация в салинов разтвор; ●Макро-коагулация – пулсов ток за коагулация стандартен и форсиран тип при лапароскопия; ●Лигиране на съдове – пулсов ток с автоматичен стоп за лигиране на големи съдове до 7 мм; Контролна система: ●Авто-контролна система с два 32-битови микропроцесора за: Основен авто-контрол – пълна проверка на хардуера и софтуера при включване на системата и повтаряемост на всеки поне 40 минути; Стандартен авто-контрол – функционален контрол по време на работа, включващ специфичен контрол на изходите и активационните пътища при избраните режими; Основен контрол за грешки – функциониране, свързване на аксесоарите, използване или активация; Контрол на изходната мощност; Запаметяване на последните поне 30 грешки в системата; Пълен контрол на изходната мощност: Микропроцесорен контрол на всички токове чрез поне 4 различни софтуерни системи: Система "Константна мощност" – непрекъснато наблюдение на връзката между апарата и пациента, автоматично оптимизиране на доставяната мощност; Система "Константно напрежение" – непрекъснато наблюдение на връзката между апарата и пациента, автоматично регулиране на изходната мощност, запазваща константна токова електрическа дъга при минимална повърхностна некроза; Система "Контрол на стартиращия импулс" – автоматични проверки на токовия старт-импулс за максимална ефикасност, използвайки възможно най-ниска мощност; Система "Контрол на биполярна работа в салинов разтвор" – непрекъсната обратна връзка между апарата и оперативното поле при работа в салинов разтвор за оптимизиране на биполярното рязане; Параметри на биполярния ток: Биполярно рязане Чисто рязане 180 W 350 О (номинален товар) 1200 Vpp Рязане в салинов разтвор 320 W 50 О 1200 Vpp Биполярна коагулация Микро коагулация 130 W 100 О 420 Vpp Макро коагулация 130 W 200 О 1050 Vpp Лигиране на съдове 130 W (200 W) 100 О 420 Vpp |  |  |  |

Срок за доставка………………..работни дни.

Дата……………..                                                                                                                                                                               Подпис………….