Приложение № 2А

ТАБЛИЦА  ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА АПАРАТУРА

С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

| Наименование на апаратурата | Изисквания на възложителя | Конкретни параметри на участника | Каталог № | Страница № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование ………………………….. марка: ..……………....... модел:………………… производител:………… | Обособена позиция № 1 “Доставка на апарати за хемодиализа” – технически характеристики: Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители. Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа. Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия). Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус. Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин. Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция. Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С). Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм. Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия. Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела. Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V. Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея. Да притежава контрол но натрия в плазмата. Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест. Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език. Да притежава централизирано блокиране на ходовата част. Да притежава блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток. Да може да преизчислява и изобразява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия. Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура. Да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра. Обособена позиция № 2 “Доставка на водоочистваща система /обратна осмоза/”- задължителни работни характеристики и функционални изисквания Производителността на модула за обратна осмоза да бъде 1000 л/ч при температура на входящата вода 15оC. Модулът за предварително очистване да притежава пясъчен филтър – колона с автоматизирано управление на промивката. Модулът за предварително очистване да притежава две двойки филтри за фино филтриране със сменяеми патрони 50/10 микрона и 5/1 микрона. Модулът за предварително очистване да притежава омекотител с две колони и два резервоара за реагент. Наличие на проточна регенерация и автоматика за да има контрол на предварително зададените стойности за твърдост. Да гарантира твърдост на обработената вода < 1о dH (0.2 mmol/l). Модулът за предварително очистване да притежава карбонов филтър – колона с повишена абсорбираща способност и автоматизирано управление на промивката. Да гарантира свободен хлор < 0.1 ppm. Електронният блок за управление към модула обратна осмоза да притежава микропроцесорно управление с осветен текстов дисплей. Електронният блок за управление да има възможност за автоматично/ръчно промиване на модула за обратна осмоза и на системата за снабдяване с пермеат. Електронният блок за управление да има възможност за контрол на нивото на вградения в системата буферен съд. Електронният блок за управление да има наличие на програмируем контрол със 7-дневен календар–часовник, включващ опции за автоматичен start/stop, stand by и авто-промивка. Модулът за обратната осмоза да бъде мобилен с модулен дизайн даващ възможност за бъдещо надграждане. Шасито да бъде изработено от неръждаема стомана и прахово боядисано. Захранването да бъде трифазно 380 – 400V/50 Hz, 16A CEE щепсел. Консумираната електроенергия да бъде не по-вече от 4.5 KVA. Блокирането на преминаващи през системата бактерии и ендотоксини да бъде > 99%. Системата да работи със затворен пермеатен ринг и диапазон на производителността от 55 до 75% (да се настройва от оператора чрез потребителския интерфейс на системата). Системата да изпълнява автоматизирана химическа дезинфекция с необходимата точност, сигурност и безопасност на дезинфекционния цикъл на RO модула и пермеатен ринг. Да има автоматизирана програма за почистване на калциевите отлагания със съответните дезинфектанти. Електронният блок за управление към модула обратна осмоза да има възможност за мрежово свързване чрез FTP (File Transfer Protocol) връзка. Чрез тази връзка да се осъществява достъп до SD (Secure Digital) картата. Чрез последната да се извършва софтуерно обновяване или евентуална промяна на оперативните данни и настройки на системата. Да има възможност за дистанционно наблюдение от диализната зала, през компютърна мрежа и отдалечен достъп през интернет, чрез вграден в системата web сървър. Електронният блок за управление към модула обратна осмоза да има възможност за директна връзка между осмоза и компютър чрез crossover (обърнат) кабел или през компютърна мрежа. Обратната осмоза да бъде оборудвана със система за пестене на вода, която да бъде “динамична”, с цел значително намаляване на разходите за изразходваната вода. Същата да разполага с буферен съд за смесване на пермеат и омекотена вода, който да е с вместимост 20 литра. Системата за обратна осмоза да притежава външен модул за следене на производителността (l/h), налягането на пермеатен ринг (+ регулатор) и порт за вземане на проба. |  |  |  |

Дата: ...................2018 г.                                                                                  ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)