УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД

Булстат: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180

http://www.isul.eu/

·ЦАРИЦА ЙОАННА·

ИСУЛ

УТВЪРЖДАВАМ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ДОЦ. Д-Р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ, ДМ/

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка

по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет

„Доставка на медицинска апаратура за Спешно отделение на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

І. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

II. Указание за подготовка на офертата

ІІІ. Техническа спецификация

ІV. Образци на документи /Приложения №№ 1÷6/

V. Проект на договор

гр. София

2016г.

РАЗДЕЛ І

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП *

(*приложено на отделен файл)

РАЗДЕЛ ІІ

указание  за подготовка на офертаta

1. Предмет на обществената поръчка - „Доставка на медицинска апаратура за Спешно

отделение на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”.

Техническата спецификация се състои от 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - “Доставка на 3 броя пациентни монитори”

Обособена позиция № 2 - “Доставка на 1 брой преносим имунологичен анализатор тип POC”

Всеки участник има право да представи оферта за една, или за двете обособени позиции.

Преструктуриране на СПО и изпълнението на медицински стандарт „Спешна медицина” изискват доставка, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на медицинската апаратура, посочена в настоящата документация.

Оферираните апарати трябва да покриват изискванията, заложени в техническата спецификация. Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранявани. Техническите параметри трябва да бъдат еднозначно посочени със стойности  навсякъде, където е приложимо.

Гаранционният срок на предлаганите апарати е гаранционният срок, даден от производителя, но не по-малко от 12 месеца.

Срокът на доставка не може да бъде по-дълъг от 45 дни от подписване на договора.

●Правно основание за откриване на процедурата – чл.187 от ЗОП.

●Вид на процедурата – Събиране на оферти с обява.

Възлагането на обществената поръчка ще се осъществи чрез публикуване на обява за събиране на оферти за участие в процедурата за избор на изпълнител за поръчката на Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки до всички заинтересовани лица и заедно със съпътстващата я документация и на интернет страницата на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД www.isul.eu, в профила на купувача в Раздел „Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП”

●Място на изпълнение на поръчката - УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, ул." Бяло море" № 8.

●Срок на изпълнение на поръчката – 45 календарни дни

●Прогнозна  стойност на поръчката – 36 000,00лв. без ДДС, в т. ч. по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - “Доставка на 3 броя пациентни монитори”  - 19 500,00лв. без ДДС.

Обособена позиция № 2 - “Доставка на 1 брой преносим имунологичен анализатор тип POC” - 16 500,00лв. без ДДС.

Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците: Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Изисквания относно техническите възможности на участниците:

Всеки участник в процедурата следва да разполага с права за продажба, монтаж и сервизна дейност от производителя или от официалния му представител за България. /Доказва се с  оторизационно писмо от производителя или от официалния му представител за България, издадено на името на участника за представителство, продажба, монтаж и сервизно обслужване на апаратура, еднаква или сходна с предмета на поръчката. Оторизационното писмо се представя при подписване на договора./

2. Съдържание на офертата:

Всяка оферта трябва да съдържа:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата;

2. Представяне на участника, включващо административни сведения за участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката -  Приложение №1.

* В случай, че участникът е обединение, задължително се представя копие от договор за създаване на обединението. Към офертата си участниците прилагат и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в случай че не е посочено в договора.

3.Изрично пълномощно, ако офертата се подава от пълномощник, а не от законовия представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие).

4. Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена по образеца на Приложение № 2;

*Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя за всеки от членовете на обединението.

5. Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, изготвена по образеца на Приложение № 3;

6. Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал.3 от ЗОП - свободен текст /когато е приложимо/;

7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – свободен текст /когато е приложимо/;

8. Декларация по чл. 101, ал. 9 от ЗОП – свободен текст;

9. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – свободен текст;

10. Декларация, че участникът приема условията в проекта на договора и валидност на офертата - Приложение № 4;

11.Подробни проспекти/каталози/брошури на български език, съдържащи пълни технически показатели и параметри.

12. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – заверено от участника копие.

13.Техническo предложение, изготвено по образеца на Приложение №5;

*Техническото предложение на участниците следва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с изискванията на Възложителя.

14. Ценово предложение изготвено по образеца на Приложение № 6.

3. Срок, време и място за предоставяне на офертата:

Оферти се представят от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка всеки работен ден до крайния срок за подаване на офертите 16:30 ч. на 08.08.2016 г. в отдел „Договори и договорни партньори”, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул."Бяло море"№ 8.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Срок на валидност на офертите - 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. През този срок всеки участник е обвързан с условията на представената от него оферта.

Офертата се предоставя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се изписват адреса на Възложителя и предмета на настоящата обществена поръчка. Посочват се наименованието на участника, /включително участниците в обединението, когато е приложимо/, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на поръчката.

* Техническото и ценовото предложение трябва да бъдат разделени, без да е необходимо да са поставени в отделни пликове.

4. Време и място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Отварянето на офертите ще се извърши на 09.08.2016 г. от 10:00ч.  в заседателната зала на изпълнителния директор.

5. Критерий за възлагане: Класирането ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена  въз основа на избрания критерий за възлагане  «най-ниска цена».

6. Начин на плащане:

–50% - авансово, в седемдневен срок след подписване на договора и представяне на фактура-оригинал;

- 50% - след доставка и подписване на приемо предавателен протокол за пускане в експлоатация. Плащането се извършва след представяне на данъчна фактура по банков път, в български левове, по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отсрочено до 60 дни.

7. Сключване на договор: С избрания изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор, част от настоящата документация. При сключване на договора определеният за изпълнител представя:

1/Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП;

2/Оторизационно писмо от производителя или от официалния му представител за България.

*Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

### По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция № 1  “Доставка на 3 броя пациентни монитори”

| № | ИЗИСКВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | Мрежово и акумулаторно захранване |
| 2 | Цветен сензитивен (touch screen) TFT дисплей с диагонал не по-малък от 12 инча |
| 3 | Разделителна способност на дисплея мин 800 х 600 точки |
| 4 | Едновременно изобразяване на екрана на 10 криви и цифрови стойности на следените параметри. |
| 5 | Скорост на ЕКГ кривата на дисплея: 6.25; 12.5; 25 и 50 mm/s |
| 6 | Чувствителност на дисплея за ЕКГ: 2.5; 5; 10; 20 и 40 mm/mV или автоматично регулиране |
| 7 | Автоматичен анализ на ST-сегмента |
| 8 | Детекция и анализ на аритмии |
| 9 | 168 часови трендове |
| 10 | Следени параметри: - сърдечна честота; - неинвазивно кръвно налягане с индикация на систола, диастола и средно артериално налягане; - кислородна сатурация; - честота на периферния пулс и графично изобразяване на пулсовата крива; - телесна температура – 2 входа; - дихателна честота и крива на дишането; |
| 11 | Аларми, с възможност за пренастройване на алармените граници |
| 12 | Окомплектовка с по един брой от следните аксесоари: ◊ сензор за кожна температура; ◊ захранващ шнур; ◊ принадлежности за възрастни: - 3-изводен пациентен ЕКГ кабел; - 5-изводен пациентен ЕКГ кабел; - сензор за пулсоксиметрия – клипс за пръст; - маншета за кръвно налягане, среден размер; ◊ принадлежности за деца: - маншета за кръвно налягане; |
| 13 | Тегло до 5 kg |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция № 2  “Доставка на 1 брой преносим имунологичен анализатор тип POC”

| № | ИЗИСКВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | Автоматичен, компактен с ергономичен дизайн и тегло до 2,5кг.; с размери походящи за транспортиране до пациента; с интегриран термо принтер и акумулаторна батерия (да издържа до 8 часа без заряд); предназначен за определяне количествено спешни кардиологични и други тестове; |
| 2 | Да бъде лесен за работа с интуитивен софтуер и готов за употреба във всеки един момент; |
| 3 | Да използва метода на имунохроматографията (ICA), като измерва и анализира резултатите чрез вграден сензор, да ги отпечатва на хартия и съхранява в базата данни за бъдещо или незабавно изпращане към флаш драйвъри, компютър или БИС; |
| 4 | Мултипараметрично тестово меню в помощ на лекаря за прогноза и при определяне на диагнозата. Анализаторът да има възможност за извършване на различни типове кардиологични тестове, Troponin I, NT-proBNP, D-Dimer, CK-MB, Myoglobin, PCT и др. Тестовете да показват висока прецизност и специфичност. |
| 5 | Да може да изработва единични тестове и панели от поне 2 теста едновременно напр,Troponin I / NT-proBNP, Troponin I / NT-proBNP, D-Dimer и др. |
| 6 | Апаратът да отговаря на изискванията на IFCC класификация, резултатите да са готови за по малко от 60 минути. |
| 7 | Работата с апарата да не изисква преданалитична подготовка на пробата за анализ. Да работи с пълна кръв или плазма директно без предварително центрофугиране. |
| 8 | Стандартите да са вградени в работния диск директно и да не отнемат време при аналитичната процедура. |
| 9 | Работните дисковете да са за едно или повече определения. Центофугирането да се извършва в апарат. Всички реактиви да се съдържат в диска. |
| 10 | Всеки диск да съдържа контрол за определения анализ.Апаратът да определя наличието му автоматично и това да валидира процедурата и тестовия резултат.Възможност за наличие на E-QC диск за автоматична проверка функционалността на системата и прецизността на теста в 60 секунди. |
| 11 | Определянето да стартира веднага, след като дискът се постави в апарата. Поне до 3 анализа да могат се определят едновременно до 20 минути. |
| 12 | Надеждността на системата, да се определя от Start up, self-check и проверка с QR код. Автоматична проверка на калибрационните данни за всеки диск при стартиране на теста. |
| 13 | Апаратът да осигурява абсолютна надеждност и точност и резултатите да са напълно сравними като качество и прецизност с резултатите, получени в Клинична лабораторя. |
| 14 | При измерването анализаторът да избягва грешки при транзакция /лекота на управление на данни/, баркод ридер, активиран USB, вграден термо принтер, БИС интерфейс, PC връзка, LAN or интегриран Wi-Fi. |
| 15 | Възможност за специфичен софтеур, осигуряващ връзка с БИС на болницата. Възможност за включване на допълнителна клавиатура, бар код скенер, RMC връзка, Email. |
| 16 | Да има вградена QC система, която намалява нуждата от външно QC валидиране на резултатите. |
| 17 | Възможност за съхранение на поне 5 000 резултата в паметта на апрата. |
| 15 | Цветен сензитивен (touch screen) LCD екран. Удобен и лесен за работа интерфейс. |
| 16 | Във всяка касета да се съдържат всички необходими реактиви и консумативи за работа. |
| 17 | Възможност за извършване на различни типове тестове /като ßhCG, TSH и др./ Осигурен безплатен ъпгрейд на апарата при включване на нови тестове към менюто му. |

* БИС – болнична информационна система

Приложение № 1

| ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- |
| във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка на медицинска апаратура за Спешно отделение на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД” |
| Наименование на участника: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН |  |
| (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: |
| (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |

| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| --- | --- |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ............................................................... |
|  | 2. ............................................................... |
| Данни за банковата сметка: |  |
| Обслужваща банка:..................................................................................................................................................................................................................... |  |
| IBAN............................................................................................................................................................................................................................. |  |
| BIC............................................................................................................................................................................................................................... |  |
| Титуляр на сметката:.............................................................................................................................................................................................................. |  |

Дата:........................2016г.	                              ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки)

Долуподписаният    /-ната/ ................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ........................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………...................................,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка на медицинска апаратура за Спешно

отделение на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321 и 321а, чл.352-353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за аналогично на т. 1 престъпление в друга държава-членка или трета страна;

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни

Дата:........................2016г.	                              ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

- Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от Закона за обществените поръчки)

Долуподписаният    /-ната/ ................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ........................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………...................................,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка на медицинска апаратура за Спешно

отделение на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник:

1.1 Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162 ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

1.2. Нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162 ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласно законодателство на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл 44 ал. 5 от ЗОП.

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с  удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация когато е приложимо).

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни

Дата:........................2016г.	                              ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане условията на проекто договора и валидност на офертата

Долуподписаният    /-ната/ ................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ........................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………...................................,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка на медицинска апаратура за Спешно

отделение на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество като участник в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти, приема условията на приложения към документацията за участие проект на договор.

2. Валидността на офертата е 60 дни след крайния срок за подаване на офертите.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:........................2016г.	                              ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 6

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №......

от обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура за Спешно

отделение на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

от ………..……………………………………………………………………………………..

/ наименование на участника /

представлявано от ……………………………………………………………………………..

/ трите имена и ЕГН /

в качеството на .......................................................на .................................................................

| Наименование на апарата | Количество /броя/ | Единична цена без ДДС /лв/ | Общацена без ДДС /лв/ | Обща цена с ДДС /лв/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………………………….. | ................ | .................... | .......... | ............ |

Дата:........................2016г.	                              Подпис и печат: ……………………

Проект

# Д О Г О В О Р

Днес, ..................... 2016 г. в гр. София между:

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София с адрес: гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; ЕИК 831605806, представлявана от доц. д-р Григорий Неделков, дм – изпълнителен директор, наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

…………………………………………, със седалище и адрес: гр. ……………………., ЕИК ………………, представлявана от ………………………………………, от друга страна, наричана за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание проведена процедура на възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за участие, информацията за която е  публикуване в АОП под ID № ………… и Протокол ………2016 г., утвърден от изпълнителния директор, се сключи настоящият договор за следното:

1.	ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни  доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата от обособена позиция №….. „…………………………………….…….” модел…………………………….., производство на …………………………….. за нуждите на Спешно отделение, съгласно техническото предложение, неразделна част от договора;

1.2.Собствеността и риска от повреждането на техниката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на предавателно-приемателен протокол.

2.	ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. При осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез банков превод, обща цена в размер на: ………………………. лева (словом: ……………………………………………….. лева), без ДДС или ………………………. лева (словом: ………………………………………….. лева), с ДДС.

2.2. Цената по предходния член се дължи както следва:

- 50% - авансово, в седемдневен срок след подписване на договора;

- 50 % - след доставка и монтаж на апаратурата, и  подписване на приемо-предавателен протокол.

2.3. Цената по т. 2.1. е за цялостното изпълнение на предмета на обществената поръчка.

2.4. Плащането се извършва след представянето на данъчна фактура по банков път, в български левове, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:IBAN сметка:                           BIC:

3.	СРОК НА ДОСТАВКА И СРОК НА ДОГОВОРА

3.1. Срокът за изпълнение на този договор е 12 месеца, в т.ч. срок на доставка -  ……дни,  считано от датата на подписването му.

4.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде договорената апаратура във вид и качество и с технически показатели, съгласно представената оферта.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранционна карта.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко три дни преди доставката за очакваната дата на пристигането на апаратурата в местоизпълнението. Неизпълнението на това задължение освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от забава на приемането за същия срок.

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява сервизно обслужване на апаратурата в рамките на гаранционния срок при следните условия:

а) срок за констатиране и изясняване характера на  повредата - …… часа;

б) срок за отстраняване на повредата - ………………… дни.

5.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. При установяване на явни недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да задържи апаратурата и да иска отстраняване на недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) да откаже да приеме апаратурата.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

5.4. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правилата и нормативите, стандартите и изискванията на производителите на апаратурата или водят до съществено отклонение от поръчката.

6.	РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ

6.1. Рекламации за липси могат да се правят само в момента на приемането на апаратурата.

6.2.Рекламации за явни недостатъци на апаратурата могат да бъдат направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането й, а за скрити недостатъци - при откриването им, в рамките на гаранционния период. При откриване на недостатъци се подписва констативен протокол от двете страни.

6.3.	Гаранционният период на закупената апаратура е …… месеца, считано от датата на пускане в експлоатация и подписването на предавателно-приемателен  протокол.

6.4.	В рамките на гаранционния срок на апаратурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява констатираните с протокол повреди, които не са по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за своя сметка.

7.	ОТГОВОРНОСТИ, НЕУСТОЙКИ

7.1. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

7.2. При забава за изпълнение на задълженията по този договор, неизправната страна дължи на изправната обезщетение в размер равен на 0,5% на ден върху неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на неизпълнените задължения.

7.3. При неспазване на срока по т. 4. 4. б. „а” ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% стойността на договора за всеки час забава.

7.4.При неспазване на срока по т. 4. 4. б. „б” ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,03% стойността на договора за всеки ден забава.

7.5.Неизпълнените задължения се установяват с констативен протокол.

8.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ

8.1. Този договор се прекратява с изтичане на срока по т. 6.3;

8.2. Този договор може да бъде прекратен:

а) без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при системно /повече от два пъти/ неизпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) по взаимно писмено съгласие, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването;

9.	 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

9.2.За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият договор се подписа в  два   еднообразни екземпляра  - по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/доц. д-р Григорий Неделков, дм /