Приложение № 10А

ТАБЛИЦА  ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА АПАРАТУРА

С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

| Наименование на апаратурата | Изисквания на възложителя | Конкретни параметри на участника | Каталог № | Страница № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование ………… марка: ..……………....... модел:………………… производител:………… | 1.Да има възможност за провеждане на бикарбонатна, както и на ацетатна диализа. 2.Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. 3.Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. 4.Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. 5.Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия). 6.Да е от отворен тип–да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители. 7.Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. 8.Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 350 до 390 C. 9.Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус. 10.Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин., а тези за студена на 600 мл/мин. 11.Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция. 12.Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 850 С). 13.Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 0,5% и скорост от 0 до 4000 мл/час и да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. 14.Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. 15.Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм. 16.Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия. 17.Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела. 18.Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V. 19.Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея. 20.Да притежава контрол на натрия в плазмата. 21.Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест. 22.Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език. 23.Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. 24.Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. 25.Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 м2 с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра. 26.Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. Да има възможност за включване към информационна система. 27.Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. 28.Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура. |  |  |  |

Дата: ...................2018 г.                                                                                  ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)