Приложение № 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет

„Доставка на автоматизиран имуноанализатор за доказване на микробни антигени и антитела, базиран на комбинирана имуноензимна технология с флуоресцентно отчитане за нуждите на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

| Наименование и модел на апарата | Изисквания на възложителя | Конкретни параметри на участника | Каталог № | Страница № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование…… модел……………… | 1.Флуоресцентното отчитане на интензитета на крайната реакция в оптичната кювета да се извършва при 370 и 450 нм; 2.Работи със стрипове, съдържащи всички реагенти, необходими за анализа. Всеки стрип да е кодиран за лесна автоматична идентификация на теста с обозначен партиден номер и срок на годност; 3.Възможност за рекалибрация на калибрационната крива на 2 седмици; 4.Бързо дневно стартиране на системата за не повече от 1 мин; 5.Възможност за едновременно изследване на минимум 30 теста; 6. Получаване на резултат до 60 мин.; 7. Доказване на маркери за хепатит А, В, С; 8.Изследване на ХИВ/СПИН, вкл. потвърдителен тест до 120 мин.; 9.Изследване на рубеола, морбили, паротит, варицела-зостер, цитомегаловирус и инфекциозна мононуклеоза; 10. Изследване на ротавируси; 11. Изследване на токсини А и В на Clostridium difficile, Chlamydia, Лаймска борелиоза; 12. Определяне на прокалцитонин, високо чувствителен тропонин, Протеин Ц, Д- димер, Про-БНП, Галектин, Миоглобин, СК- МБ, Дигоксин, Фактор на Вилебранд; Резултат от теста между 20 и 30 мин.; 13. Възможност за определяне на общи и специфични ИгЕ при алергии; 14. Стартов пакет за: HBs антиген, вкл.потвърдителен тест; анти-HBs тотални антитела, анти-НВс тотални антитела, HBc IgM, anti-HBe, HAV IgM, анти-HAV тотални антитела, анти-CMV IgG, CMV IgM, рубеола IgM, EBV VCA IgM, EBV VCA/EA IgG, морбили IgM, паротит IgM, прокалцитонин; 15. Възможност за изследване на отделни и единични пациенти без необходимост от серийност, с реактиви, готови за употреба за единичен пациент, при непроменена себестойност на един тест за пациент. |  |  |  |

1/ Срок за доставка………………..дни;

2/ Гаранционен срок……………….месеца;

3/ В рамките на гаранционния срок ще осигурим сервизно обслужване на апаратурата при следните условия:

а) срок за констатиране и изясняване характера на  повредата - …… часа;

б) срок за отстраняване на повредата - ………………… дни.

Дата…………2017г.                                                                                                              Подпис и печат: ………………