ХАРЕКТЕРИСТИКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ТАЗОБЕДРЕНО И КОЛЕННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ ЗА  УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”

СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА

№ 1. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка

1. Бедрена компонента с безциментна фиксация  - конусовидна, с порьозно титаниево покритие

Технически характеристики: Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, заострено, с проксимално титаново порьозно покритие и корандова повърхност в средната част. Полиран заострен дистален край. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V.

Размери: Стандартни стъбла с дължини от 110 mm до 155 mm. Стъбла с латерален офсет и дължини от 120 до 155 mm.

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Метална ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, непозволяваща образуването и миграцията на полиетиленови частици от вложката при износването и с механизъм, който не позволява движение на втулката. Да е налице пълна конгруентност между капсулата и втулката, за да бъде запазен интегритетът на втулката при натоварване и напрежение, да има възможност за отстраняване на втулката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата да е покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Да има възможност за прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове. Да се съчленява с втулка с 10° инклинация. Вътрешният диаметър на втулката да позволява работа с феморални глави с диаметър 22 и 28 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която да е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта. Втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 40 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 70 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14.

Материал:  Сплав от CoCrMo или FeCrNiMnMoNbN.

Размери: диаметър 28 mm, с шийка размер -3.5, 0, +3.5, +7, +10.5

№ 2. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо извито стъбло с проксимална безциментна фиксация

1. Проксимална бедрена компонента с безциментна фиксация - късо стъбло

Технически характеристики: Тазобедрено стебло за безцименто закрепване с извита и скъсена форма, позволяваща запазването на кост в зоната на трохантерния масив и като цяло; конус 12/14; трябва да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има проксимална фиксация, три-дименсионално заострена форма и проксимално Ti-VPS (Titanium Vacuum Plasma Spray) покритие, нанесено чрез вакуумно-плазмено разпръскване, осигуряващо вторична стабилизация чрез врастване на костта и покритие по rough-blasted технология в дисталната част; трябва да предлага различни медиални извивки за възможно най-точно възстановяване анатомията на пациента; различните офсети трябва да бъдат независими от размера на стъблото за да възстановят точно биомеханиката на ставата; дизайн съвместим с MIS и традиционни подходи; офсет версии с CCD ъгъл 137° и 129° ; стеблата с ъгъл от 137° трябва да бъдат с минимален офсет 37 и максимален 45.25мм; стеблата с ъгъл от 129° трябва да бъдат с минимален офсет 44 и максимален 52.25мм;

Размери:

Стъбло за безциментно закрепване без яка, завито и заострено, с проксимално титаново порьозно покритие и корандова повърхност в средната част. Полиран заострен дистален край, 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14.

Материал: Сплав от Ti6Al4V сплав и Ti-VPS (Titanium Vacuum Plasma Spray) покритие на проксималната повърхност.

Размери: Стъблата с ъгъл от 137° трябва да бъдат в 14 дължини: от 90 до 129 mm; стъблата с ъгъл от 129° трябва да бъдат в 14 дължини: от 90 до 129 mm.

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Метална ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, непозволяваща образуването и миграцията на полиетиленови частици от вложката при износването и с механизъм, който не позволява движение на втулката. Да е налице пълна конгруентност между капсулата и втулката, за да бъде запазен интегритетът на втулката при натоварване и напрежение, да има възможност за отстраняване на втулката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата да е покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Да има възможност за прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове. Да се съчленява с втулка с 10° инклинация. Вътрешният диаметър на втулката да позволява работа с феморални глави с диаметър 22 и 28 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която да е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта. Втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 40 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 70 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14.

Материал:  Сплав от CoCrMo или FeCrNiMnMoNbN.

Размери: диаметър 28 mm, с шийка размер -3.5, 0, +3.5, +7, +10.5

№ 3. Системa за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и с двойно конично стъбло

1. Бедрена компонента с циментна фиксация с двоен конус

Технически характеристики: Модулно бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: 5

2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация

Технически характеристики: пълна хемисфера с ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, и метална нишка от неръждаема стомана по диаметъра за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата. Пъпчици, върху носещата повърхност, цел улесняване на позиционирането на капсулата и  равномерно разпреление на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване.

Разновидности: Моделът трябва да предлага възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента: трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22 mm, 28 mm или 32 mm.

Материал: UHMWPE

Размери: Минималeн външен диаметър от 43 mm, нарастването на размера през 2 mm, максимален размер не по-малък от 61 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 6°

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 6°

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: Диаметри 22 mm, 28 mm и 32 mm, с къса, средна и дълга шийка.

№ 4. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация тип „Мюлер”

1. Бедрена компонента с циментна фиксация тип „Мюлер”

Технически характеристики: стъбло за циментно закрепване тип «Мюлер», без яка, с конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен офсет, с надлъжни канали по дължината на стъблото и един водещ централен канал.

Материал:  Ti-6A1-4V, CoCrMo или неръждаема стомана.

Размери: 9

2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация тип Мюлер

Технически характеристики: Ниско профилна ацетабуларна капсула с периферни паралелни канали за цимента и възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи.

Материал: UHMWPE;

Размери: Минималeн външен диаметър от 36 mm, нарастване на размера през 2 mm с максимален размер не по-малък от 64 mm. Вътрешен диаметър от 22 mm, 28 mm и 32 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14.

Материал:  Сплав от CoCrMo или FeCrNiMnMoNbN.

Размери: диаметри 22 mm, 28 mm и 32 mm, с къса, средна и дълга шийка.

№ 5. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и анатомични стъбла

1. Бедрена компонента с безциментна фиксация, антомична лява и дясна

Технически характеристики: Анатомичен дизайн (5° антеверзия на шийката; 7° антеверзия на метафизарната част, леви и десни стебла, конус 5° 40’,  шийно – диафизарен ъгъл 130°, проксимална фиксация – покритие на проксималната повърхност от хидроксиапатит, полирана дистална част, 8 размера с пропорционално нараствене на офсета, дълината на шийката и дължината на стеблото, съответно размери на офсета: 37.2; 39.2; 42.1; 43.4; 44.5; 47.5; 50; 53.2; дължна на шийката: 28; 32; 34; 36; 38; дължина на стеблото: 100; 110; 115; 120; 125; 135; 145.

Материал: титанева сплав TMZF

Размери: 8

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация

Технически характеристики: покритие от хидроксиапатитните с дебелина 1,8 мм, 5 отвора за фиксация с винтове, възможност за поставяне на винтовете под ъгъл до 15°, с размери – диаметър от 46 до 70 мм през 2 мм. Полиетиленов инсърт – материал високоомрежен полиетилен, вътрешен диаметър 32 мм, 10° антилуксационна яка.

Материал: TiAl6V4 сплав;

Размери: 13

3.Феморална глава с конус 5° 40’

Глави с външен диаметър 32 мм, 5 размера дължина на шийката: - 4 мм; 0 мм; + 4 мм; + 8 мм; + 12 мм.

Материал: Co Cr сплав,

Размери: 5

№ 6. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и модулна шийка

1. Бедрена компонента с безциментна фиксация и с модулна шийка

Технически характеристики: С възможност за преминаване от първично към ревизионно стъбло интраоперативно, възможност за използване на различни модулни шийки.

Материал: Титан, Кобалт-Хромова Сплав,

Размери: 9

Размери шийка: Права дълга, права къса, Варус дълга, Варус къса, Валгус дулга, Валгус къса; A/R 8, A/R 15, ARVV1, ARVV2; Extra Long, Extra Short.

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация

Ацетабулум с външен диаметър от 46мм до 68мм. Вложка с вътрешен диаметър 28мм, 32мм и 36мм.

Материал: UHMWPE

Размери:12

3. Феморална глава

С диаметър 28мм, 32мм и 36мм и шийки с различна дължина.

Материал: Co Cr сплав

Размери: минимум 3

№ 7. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация, модулна шийка и керамична носеща повърхност

1. Бедрена компонента с безциментна фиксация и с модулна шийка

Технически характеристики: С керамичен инлей и керамична глава, възможност за преминаване от първично към ревизионно стъбло интраоперативно, възможност за използване на различни модулни шийки.

Материал: Титан, Кобалт-Хромова Сплав,

Размери: 9

Размери шийка: Права дълга, права къса, Варус дълга, Варус къса, Валгус дълга, Валгус къса; A/R 8, A/R 15, ARVV1, ARVV2; Extra Long, Extra Short.

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация

Ацетабулум с външен диаметър от 46мм до 68мм. Вложка с вътрешен диаметър 28мм, 32мм и 36мм.

Материал: Титан, Кобалт-Хромова Сплав, Инлей - керамика

Размери:12

3. Феморална глава

С диаметър 28мм, 32мм и 36мм и шийки с различна дължина.

Материал: керамика

Размери: минимум 3

№ 8. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и носещи повърхности (керамика/метал/полиетилен) в същия метален ацетабулум

1. Бедрена компонента с безциментна фиксация -хидроксиапатитно покритие

Стандартно стъбло: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина,  конус на шийката 12/14.

Стъбло кокса вара: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, ъгъл между тялото и шийката 125°, конус на шийката 12/14.

Стъбло латерализирано: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, конус на шийката 12/14.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V

Размери: минимум 10 размера

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с възможност за интраоперативна комбинация на вложки (керамика/метал/полиетилен) в същия метален ацетабулум

Технически характеристики:

Керамична ацетабуларна вложка:  най-малко 10 размера в серията, възможност за комбинация на метална глава и керамична вложка, вътрешен диаметър от  28 до 36mm.

Метална ацетабуларна вложка: най-малко 12 размера в серията, вътрешен диаметър от  28 до 36mm.

Полиетиленова cross-linked ацетабуларна вложка: най-малко 4 възможности за неутрална вложка, 10° , 20°, +4 mm латерализация.

Материал:   Сплав от  Ti6Al4V, Co-Cr, керамика, полиетилен

Размери: Вътрешен диаметър от  26 до 36mm, най-малко 15 размера в цялата серия.

3. Феморална глава

Диаметър 28 и 32 mm с възможност за  Co-Cr и керамична глава и с конус 12/14. Къса, средна и дълга шийка.

№ 9. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация с право конусовидно стъбло и ацетабуларна компонента с нисък профил и триеща повърхност от полиетилен или керамика

1. Тазобедрено стебло за безциментно закрепване и двоен офсет

Технически характеристики:

Право стъбло с овално сечение и полиран заострен дистален край, с двойно покритие на проксималната част - от чист титан TiCoat и хидроксиапатит /Hydroxyapatite/  постигнато чрез технологията Vacuum Plasma Spray, непокритите части - идеално  полирани, 135° ъгъл на шийката, с морзов конус  12/14, 8 размера , стъбло с латерализиран офсет и 125° ъгъл на шийката, с морзов конус  12/14.

Материал: Сплав от Ti6Al4V

Размери: 8, дължина от 115 до 165 мм

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация

Технически характеристики: Хемисфера с нисък профил с 4 опасващи повърхностни канала / прореза / и 3 отвора ,  съставени от отделящи се тапи, за евентуално допълнително закрепване с винтове.  Вътрешната повърхност с форма на пресечен конус 5°40’, външна повърхност - покрита с чист титан и хидроксиапатит, Vacuum Plasma Spray, съвместима за комплектоване с инлей от UHMWРЕ.

Материал:   Сплав от  Ti6Al4V

Размери: 13, с  външен диаметър от 44 до 70 мм

3. Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14.

Материал:  Сплав от CoCrMo, керамика

Размери: диаметри 28 mm и 32 mm, с къса, средна и дълга шийка.

№ 10. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация с право конусовидно стъбло и ацетабуларна компонента с нисък профил, антиротционни шипове и триеща повърхност от полиетилен или керамика

1. Тазобедрено стебло за безциментно закрепване и двоен офсет

Технически характеристики:

Право стъбло с овално сечение и полиран заострен дистален край, с двойно покритие на проксималната част - от чист титан TiCoat и хидроксиапатит /Hydroxyapatite/  постигнато чрез технологията Vacuum Plasma Spray, непокритите части - идеално  полирани , 135° ъгъл на шийката , с морзов конус  12/14, 8 размера , стъбло с латерализиран офсет и 125° ъгъл на шийката, с морзов конус  12/14.

Материал: Сплав от Ti6Al4V

Размери: 8, дължина от 115 до 165 мм

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация

Технически характеристики: Хемисфера с нисък профил с 4 антиротационни  шипчета /крилца/ и 2 отвора,  съставени от отделящи се тапи, за евентуално допълнително закрепване с винтове.  Вътрешната повърхност с форма на пресечен конус 5°40’, външна повърхност - покрита с чист титан и хидроксиапатит, Vacuum Plasma Spray, съвместима за комплектоване с инлей от UHMWРЕ и керамика.  Инлей от полиетилен с форма на пресечен конус,  с конус на съединявяне 5°40’, 8  pазмера с  вътрешен диаметър 28 и 32 мм. , със стандартен и повдигнат ръб за антилуксация с 20° покритие, с елемент за рентгенографски контрол.  Инлей от керамика с форма на пресечен конус,  с конус на съединявяне 5°40’, 5  pазмера с  вътрешен диаметър 28 и 32 мм.

Материал:   Сплав от  Ti6Al4V

Размери: 13, с  външен диаметър от 44 до 70 мм

3. Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14.

Материал:  Сплав от CoCrMo, керамика

Размери: диаметри 28 mm и 32 mm, с къса, средна и дълга шийка.

№ 11. Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране  с овална феморална глава, която позволява с един и същи инструментариум да се премине към биполярна феморална глава или тотално ендопротезиране.

1. Тазобедрено стебло за циментно закрепване с възможност за преминаване към система за тотално ендопротезиране използвайки същият инструментариум.

Технически характеристики: Право, с правоъгълно сечение със заоблени ръбове, с  2 надлъжни латерални  антиротационни канала,с полиран заострен дистален край, пригоден за използване на тапа/ централизатор, 135° ъгъл на шийката ,  с морзов конус  12/14 , с дължини повърхностна обработка с грапавина.

Материал: Сплав от СoCrMo

Размери: от 120, 130, 140 и 145 мм

2. Ацетабуларна система за циментна фиксация с нисък и нормален профил

Технически характеристики:

А) Хемисфера с нормален профил с пръстен от неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на позицията на капсулата, 11 размера външен диаметър – от 38 до 58 мм.,  с периферни канали на външната повърхност и сферички за центриране на капсулата и  равномерно разпределение на цимента , с  вътрешен диаметър за феморална глава с диаметър 22 мм, 28 мм, 32 мм и 36 мм, радиопозитивен пръстен

В) Хемисфера с нисък профил, с пръстен от неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на позицията на капсулата , с периферни канали на външната повърхност за равномерно разпределение на цимента, 10 pазмера с външен диаметър от 40 до 58 мм и вътрешен диаметър за феморална глава 28 мм.

С) Хемисфера с 20 ° инклинация за антилуксация , с пръстен от неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на позицията на капсулата, с периферни канали на външната повърхност и сферички за центриране на капсулата и  равномерно разпределение на цимента, 9 pазмера с външен диаметър от 42 до 58 мм. и  вътрешен диаметър за феморална глава 28 мм.

Материал:   UHMWPE

3. Феморална глава

3.1 Овална феморална глава

Технически характеристики: Елипсовидна (овална) форма, с постоянно съответствие на глава – ацетабулум, вътрешен конусовиден отвор, пригоден за морзов конус  12/14; олекотена, куха отвътре.

Материал: сплав от CoCrMo

Размери: 23, с увеличаващ се с 1 mm диаметър, от 48 до 60 mm

3.2 Биполярна феморална глава

Технически характеристики: Биполярна глава (двоен център на ротация), съвместима с глави с диаметър 28 mm.

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo.

Размери: Диаметър от 48 mm до 66 mm и съответстваща втулка материал UHMWPE  и вътрешен диаметър 28 mm

№ 12. Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация и с биполярна феморална глава

1. Бедрена компонента с циментна фиксация с двоен конус

Технически характеристики: Модулно бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: 5

2. Феморална глава

Технически характеристики: Биполярна глава (двоен център на ротация), съвместима с глави с диаметър 28 mm; съвместима с шийка с конус 6°.

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo.

Размери: Диаметър от 38 mm до 66 mm и съответстваща втулка материал UHMWPE  и вътрешен диаметър 28 mm

№ 13. Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация тип "Мур"

1. Бедрено стъбло

1. Технически характеристики: Стъбло за циментна фиксация, извито, профилно, с яка.

Материал: Сплав от СoCrMo или Ti-6AL-4V сплав.

Размери: минимум 3 размера

2. Бедрена глава

Технически характеристики: Глава, съвместима с шийка с конус 6° или с шийка с конус 12/14.

Материал: Сплав от СoCrMo.

Размери: минимум диаметри от 48 mm до 60 mm

№ 14. Модулна система за първично и ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става за тотална безциментна фиксация, с възможност за корекция на офсета и/или дължината на шийката на стъблото

Видове ендопротезни компоненти на системата:

1. Бедрено стъбло за безциментна фиксация, съвместимо с адапторите за корекция на офсета и/или дължината на шийката на стъблото: минимум 8 размера; конус на шийката 12/14 мм; латерален или стандартен офсет; материал – титаниева сплав / TiAl6V4/; проксимално порьозно титаниево покритие, улесняващо вкостяването.

2. Ацетабуларна капсула за безциментна фиксация от титаниева сплав тип „прес-фит” с ъглово стабилизирани заключващи винтове – заключващ „прес-фит” механизъм; порьозно титаниево покритие; улесняващо вкостяването; възможност за допълонителна фиксация с до 5 ъглово-стабилизирани винта, с минимум 4 размера на дължината на винтовете; минимум 9 размера на външния диаметър и минимум 3 размера на вътрешния диаметър.

3. Подложка /втулка/ за ацетабуларната капсула за механична фиксация – минимум 2 размера на вътрешния диаметър – 28 мм и 32 мм; при вътрешен диаметър 28 мм и 32 мм, минимум 2 размера за външния диаметър; материал UHMWPE; радиопозитивен пръстен по външната повърхност.

4. Глави:

4.1. Глави, съвместими с адапторите за корекция на офсета и/или дължината на шийката на стъблото – най-малко два размера на външния диаметър: 28мм и 32мм;

4.2. Глави, съвместими със стандарт 12/14мм на шийката на стъблото – минимум 4 размера на дължината на шийката на главата; минимум два размера за външния диаметър на главата – 28 мм и 32 мм; материал СоСrMo;

5. Адаптори – стандартен и/или офсет адаптор, съвместим със стандарт 12/14 на шийката на стъблото, материал TiAl6V4:

5.1.	Адаптор за корекция на дължината на шийката – най-малко осем размера, с възможност за корекция на дължината от -3мм до +21мм.

5.2.	Адаптор за корекция на дължината и офсета на шийката – най-малко седем размера, с възможност за едновременна корекция на дължината на шийката от 0мм до +21мм и корекция на CCD-ъгъла до 7,5°.

№ 15. Модулна система за първично и ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с двустранна циментна фиксация, с възможност за корекция на офсета и/или дължината на шийката на стъблото

Видове ендопротезни компоненти на системата:

1. Бедрено стъбло за циментна фиксация, съвместимо с адапторите за корекция на офсета и/или дължината на шийката на стъблото: с надлъжно оребряване; минимум 9 размера; конус на шийката 12/14 мм със стандартен или латерален офсет; материал СоСrMo;

2. Ацетабуларна капсула за циментна фиксация – материал UHMWPE;  минимум 10 размера на външния диаметър и минимум 2 размера на вътрешния (28 мм и 32 мм) диаметър; оребряване по външната повърхност, подпомагащо захващането в ацетабулума и разпределението на костния цимент; рентгеновопозитивни пръстени по външната повърхност, изработени от CrNiMo;

3. Глави:

3.1. Глави, съвместими с адапторите за корекция на офсета и/или дължината на шийката на стъблото – най-малко два размера на външния диаметър: 28мм и 32мм;

3.2. Глави, съвместими със стандарт 12/14ммна шийката на стъблото – минимум 4 размера на дължината на шийката на главата; минимум два размера за външния диаметър на главата – 28мм и 32 мм; материал СоСrMo;

4. Адаптори – стандартен и/или офсет адаптор, съвместим със стандарт 12/14 на шийката на стъблото, материал TiAl6V4:

4.1.Адаптор за корекция на дължината на шийката – най-малко осем размера, с възможност за корекция на дължината от -3мм до +21мм.

4.2.Адаптор за корекция на дължината и офсета на шийката – най-малко седем размера, с възможност за едновременна корекция на дължината на шийката от 0мм до +21мм и корекция на CCD-ъгъла до 7,5°.

№ 16. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация

1. Стъбло с циментна фиксация

Технически характеристики: Вертикални бразди предоставящи по-голяма площ на контакт между стеблото и цемента и в същото време да не затрудняват екстракцията на стеблото в случай на ревизия. Конус на шийката на протезата: 12/14. Полирана шийка за намаляване на износването на феморалната глава.

Материал: Стоманена сплав

Размери: 9 стандартни размера на стеблото; 9 латерализирани размера на стеблото

2 . Ацетабуларна компонента с циментна фиксация

Технически характеристики: Концентричен ацетабуларен компонент, пълна външна хемисфера с набраздена структура за по-добра стабилност и контакт с костния цимент. Наличие на радиологичен маркер способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна прослeдяемост. Вътрешен ръб на чашката позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаващо устойчивостта на дислокация.

Материал: UHMWPE

Размери: Най-малко 6 размера и със засилена задна стена, вътрешен диаметър 22.225, 28 и 32 mm

3 . Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 28 mm с възможност за  Co-Cr и керамична глава и с конус 12/14. Металните и керамичните глави  които да показват по-голям клиърънс и по-малко ниво на износване.

Материал: Co-Cr, керамика;

Размери:  диаметър 22.225 мм, 28мм, 32мм, 36мм; Co-Cr глава с шийка с размер -2, 0, +1, +1.5, +4, +5, +7, +8.5, +9, +12, +13, +15.5  ; керамична глава с шийка с размер 1, +1.5, +5, +8.5, +12.5

№17 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с керамична феморална глава и керамичен или crosslinked полиетилен инсърт

1. Бедрена компонента с безциментна фиксация  - конусовидна, с порьозно титаниево покритие

Технически характеристики: Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, заострено, с проксимално титаново порьозно покритие и корандова повърхност в средната част. Полиран заострен дистален край. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V.

Размери: Стандартни стъбла с дължини от 110 mm до 155 mm. Стъбла с латерален офсет и дължини от 120 до 155 mm.

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка в комбинация с втулка от crosslinked полиетилен или керамика.

Капсула с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (кластер закрепване),  тапи за централния отвор и отворите за винтове.

Материал: - капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта;  - втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен UHMWPE или керамика.

Размери: минимален външен диаметър на капсулата 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;

3. Феморална глава. Феморална глава съвместима с конус 12/14.

Материал: изработена от керамика.

Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40 мм; шийка -3.0, 0, +3.5мм и +7,0

№ 18. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и анатомични стъбла - с керамична феморална глава и керамичен инсърт

1. Бедрена компонента с безциментна фиксация, антомична лява и дясна

Технически характеристики: Анатомичен дизайн (5° антеверзия на шийката; 7° антеверзия на метафизарната част, леви и десни стебла, конус 5° 40’,  шийно – диафизарен ъгъл 130°, проксимална фиксация – покритие на проксималната повърхност от хидроксиапатит, полирана дистална част, 8 размера с пропорционално нараствене на офсета, дълината на шийката и дължината на стеблото, съответно размери на офсета: 37.2; 39.2; 42.1; 43.4; 44.5; 47.5; 50; 53.2; дължна на шийката: 28; 32; 34; 36; 38; дължина на стеблото: 100; 110; 115; 120; 125; 135; 145.

Материал: титанева сплав TMZF

Размери: 8

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация

Технически характеристики: покритие от хидроксиапатитните с дебелина 1,8 мм, 5 отвора за фиксация с винтове, възможност за поставяне на винтовете под ъгъл до 15°, Керамичен инсърт – материал алуминиева карамика, интегриран в титаниев калъф; вътрешен диаметър съответно за ацетабуларни капсули с размер: 46 мм и 48 мм – 28 мм вътрешен диаметър; от 50 мм до 56 мм вкл. – 32 мм вътрешен диаметър; от 58 мм до 64 мм  вкл.– 36 мм вътрешен диаметър.

Материал: TiAl6V4 сплав;

Размери: 13

3.Феморална глава с конус 5° 40’ (11.3/12.5 мм)

Глави с външен диаметър 28, 32 и 36 мм, по три размера дължина на шийката, съответно – за 28 мм – - 2,7 мм; 0 мм; + 4 мм; за 32 мм - -4 мм; 0 мм; +4 мм; за 36 мм - -5 мм; 0 мм; + 5 мм.

Материал: алуминиева керамика

Размери: 3

№19. Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с хидроксиапатитно покритие и безциментна капсула с втулка от crosslinked полиетилен, керамика и UHMWPE с метална или керамична глава

1.Бедрена компонента с безциментна фиксация с покритие от хидроксапатит

Технически характеристики: Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване от Ti6Al4V за безциментно закрепване. 130-градусов ъгъл на шийката. Стандартно безциментно извито стебло с цялостно покрито с хидроксиапатит. Конус на шийката 12/14. Вертикални бразди и хидроксиапатитно покритие на стеблото за по-добра стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна болка. Размери : 10 размера, от 9 до 18. Материал: Ti-6Al-4V сплав . Прав профил и правоъгълното сечение на импланта за по- висока проксимална стабилност. Хидроксиапатитното покритие за бърза интеграция в костта.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V

Размери: Стандартни стъбла с дължини от 115 mm до 170 mm.

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Титаниева ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, с TiCaP - TItan (Ti)/ Calcium Phosphate (CaP) покритие за по- бързо костно врастване. Да има възможност за пресфит закрепване. Да е  с минимум три вида инсърт: керамичен, crosslinked полиетилен и обикновен полиетилен UHMWPE  за избор интраоперативно. Защитена фиксация на инсърта със специфични анти-ротационни стабилизации. Външен диаметър от 46 до 68 мм през 2 мм , 12 размера. Подходяща за глави с размери от 28 до 40 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, с TiCaP - TItan (Ti)/ Calcium Phosphate (CaP) покритие. Втулките трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен, керамичен и обикновен полиетилен UHMWPE

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 46 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 68 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14

Материал: Сплав CoCrMo или керамика

Размери: Диаметри  на керамичната глава: 28 мм, 32 мм, 36 мм и 40мм, с шийка:

- 3.5 мм, 0 мм, + 3.5 мм, - 4 мм, + 4, + 7 мм, + 8 мм

Диаметър на CoCrMo глава : 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36 мм с шийка:  - 3.5 мм, 0 мм, + 3.5 мм, + 8 мм, + 8.5 мм и  + 10.5 мм

№20. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с хибридна фиксация с възможност за интраоперативна комбинация на вложки (керамика/метал/полиетилен) в същия ацетабулум.

1. Стъбло с циментна фиксация

Технически характеристики: Вертикални бразди предоставящи по-голяма площ на контакт между стеблото и цемента и в същото време да не затрудняват екстракцията на стеблото в случай на ревизия. Конус на шийката на протезата: 12/14. Полирана шийка за намаляване на износването на феморалната глава.

Материал: Стоманена сплав

Размери: 9 стандартни размера на стеблото; 9 латерализирани размера на стеблото

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с възможност за интраоперативна комбинация на вложки (керамика/метал/полиетилен) в същия метален ацетабулум

Технически характеристики:

Керамична ацетабуларна вложка:  най-малко 10 размера в серията, възможност за комбинация на метална глава и керамична вложка, вътрешен диаметър от  28 до 36mm.

Метална ацетабуларна вложка: най-малко 12 размера в серията, вътрешен диаметър от  28 до 36mm.

Полиетиленова cross-linked ацетабуларна вложка: най-малко 4 възможности за неутрална вложка, 10° , 20°, +4 mm латерализация.

Материал:   Сплав от  Ti6Al4V, Co-Cr, керамика, полиетилен

Размери: Вътрешен диаметър от  26 до 36mm, най-малко 15 размера в цялата серия.

3. Феморална глава

Диаметър 28 и 32 mm с възможност за  Co-Cr и керамична глава и с конус 12/14. Къса, средна и дълга шийка.

№21. Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано

1.Фемурално стебло - полирано, стандартно и латерализирано, с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17), конус на шийката 12/14 мм

Ацетабуларна чашка UHMWPE(46мм-62мм) - Мюлер класическа 32 мм вътрешен и  Мюлер дълбока 32 мм вътрешен диаметър,

Фемурална глава CoCrMo , диаметър 32 мм. и размери от S до XXXL

Костен цимент - 2бр х 40 грама (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин),

Универсален цимент рестриктор

№22. Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано

Фемурално стебло - полирано , стандартно и латерализирано,с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17), конус на шийката 12/14 мм

Модуларна биполярна фемурална глава - конус на главата 12/14, 32 mm вътрешен диаметър и 42мм-60мм външен диаметър

Костен цимент - 1бр х 40 грама (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин)

универсален цимент рестриктор

№23. Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация със стъбло с титаниево покритие, стандартно и латерализирано

Фемурално стебло - с титаниево покритие, стандартно и латерализирано, с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17), конус на шийката 12/14 мм.

Ацетабуларна чашка (външна) - състав TiAl6V4, възможност за допълнителна фиксация със спонгиозни винтове, външен диаметър минимум 4от 8 мм до 60 мм.

Ацетабуларна чашка (вътрешна) - състав UHMWPE, вътрешен диаметър 32 мм и 28 мм, възможност за избор на 10 градуса офсет.

Фемурална глава - състав CoCrMo , диаметър 32 мм и 28 мм. и размери от S до XXXL.

№24. Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и неполирано стебло

Фемурално стебло - неполирано с размери (7,5;10;12,5),

Ацетабуларна чашка (44мм-58мм) - тип "Мюлер" дълбока 28 мм вътрешен диаметър, Фемурална глава , диаметър 28 мм. и размери от -3,0,+3,

Костен цимент - 2бр х 40 грама (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин),

Универсален цимент рестриктор

№25. Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация и неполирано стебло

Феморално стебло - неполирано с размери (7,5;10;12,5),конус на шийката 12/14 мм,

Модуларна биполярна фемурална глава,  28 mm вътрешен диаметър и 39мм-55 мм външен диаметър,

Костен цимент - 1бр х 40 грама (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин)

Универсален цимент рестриктор

№26. Система за двуполюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация и с профилно извито стъбло с яка

1. Бедрено стъбло

1. Технически характеристики: Стъбло за циментна фиксация, извито, профилно. С яка.

Материал: Сплав от СoCrMo или Ti-6AL-4V сплав.

Размери: минимум 3 размера

2. Ацетабуларна компонента:

Размери: състав UHMW, минимум диаметри от 48 mm до 60 mm. Периферен рентгенопозитивен пръстен.

3. Бедрена глава

Технически характеристики: Глава с диаметър 28 и 32 мм, съвместима с шийка с конус 6° или с шийка с конус 12/14.

Материал: Сплав от СoCrMo.

№27. Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с проксимално титаново порьозно покритие и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка, с дизайн, позволяващ интраоперативен избор между керамична и crosslinked полиетилен втулка в комбинация с керамична глава

1. Феморално стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;

Материал: Ti-6Al-4V сплав;

Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155;

2.  Ацетабуларна капсула от ново поколение, за безциментно закрепване в комбинация с керамичнa втулкa. Капсулата трябва да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта (кластер закрепване),  тапи за централния отвор и отворите за винтове.

Материал:      капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта;  втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен UHMWPE.

Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;

3. Феморална глава съвместима с конус 12/14

Материал:  керамика

Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40 мм; шийка -3.0, 0, +3.5мм и +7,0

№28. Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с проксимално титаново порьозно покритие и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка, с дизайн, позволяващ интраоперативен избор между керамична и crosslinked полиетилен втулка в комбинация с керамична втулка и керамична глава

1. Феморално стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;

Материал: Ti-6Al-4V сплав;

Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155;

2.  Ацетабуларна капсула от ново поколение, за безциментно закрепване в комбинация с керамичнa втулкa. Капсулата трябва да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта (кластер закрепване),  тапи за централния отвор и отворите за винтове.

Материал:      капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта;  втулката трябва да бъде изработена от керамика.

Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;

3. Феморална глава съвместима с конус 12/14

Материал:  керамика

Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40 мм; шийка -3.0, 0, +3.5мм и +7,0

№29. Системa за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично стъбло стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE втулка

1. Бедрена компонента с циментна фиксация с двоен конус

Технически характеристики: Модулно бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: 5

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Метална ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, непозволяваща образуването и миграцията на полиетиленови частици от вложката при износването и с механизъм, който не позволява движение на втулката. Да е налице пълна конгруентност между капсулата и втулката, за да бъде запазен интегритетът на втулката при натоварване и напрежение, да има възможност за отстраняване на втулката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата да е покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Да има възможност за прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове. Да се съчленява с втулка с 10° инклинация. Вътрешният диаметър на втулката да позволява работа с феморални глави с диаметър 22 и 28 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която да е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта. Втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 40 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 70 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 6º

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 6º.

Материал:  неръждаема стомана.

Размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка;

№30. Система за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с гладко полирано стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и втулка от crosslinked полиетилен

1. Бедрена компонента с циментна фиксация с двоен конус

Технически характеристики: Модулно бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: 5

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Метална ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, непозволяваща образуването и миграцията на полиетиленови частици от вложката при износването и с механизъм, който не позволява движение на втулката. Да е налице пълна конгруентност между капсулата и втулката, за да бъде запазен интегритетът на втулката при натоварване и напрежение, да има възможност за отстраняване на втулката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата да е покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Да има възможност за прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове. Да се съчленява с втулка с 10° инклинация. Вътрешният диаметър на втулката да позволява работа с феморални глави с диаметър  22, 28 и 32 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която да е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта. Втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен.

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 40 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 70 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 6º

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 6º.

Материал:  неръждаема стомана.

Размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка;

№31. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с гладко полирано стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и капсула за циментна фиксация от crosslinked полиетилен

1. Бедрена компонента с циментна фиксация с двоен конус

Технически характеристики: Модулно бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: 5

2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация

Технически характеристики: пълна хемисфера с ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, и метална нишка от неръждаема стомана по диаметъра за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата. Пъпчици, върху носещата повърхност, цел улесняване на позиционирането на капсулата и  равномерно разпреление на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване.

Разновидности: Моделът трябва да предлага възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента: трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22 mm, 28 mm или 32 mm.

Материал: crosslinked полиетилен.

Размери: Минималeн външен диаметър от 43 mm, нарастването на размера през 2 mm, максимален размер не по-малък от 61 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 6°

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 6°

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: Диаметри 22 mm, 28 mm и 32 mm, с къса, средна и дълга шийка.

№32. Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с проксимално титаново порьозно покритие и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка с втулка от crosslinked полиетилен и метална или керамична глава

1. Бедрена компонента с безциментна фиксация  - конусовидна, с порьозно титаниево покритие

Технически характеристики: Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, заострено, с проксимално титаново порьозно покритие и корандова повърхност в средната част. Полиран заострен дистален край. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V.

Размери: Стандартни стъбла с дължини от 110 mm до 155 mm. Стъбла с латерален офсет и дължини от 120 до 155 mm.

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Метална ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, непозволяваща образуването и миграцията на полиетиленови частици от вложката при износването и с механизъм, който не позволява движение на втулката. Да е налице пълна конгруентност между капсулата и втулката, за да бъде запазен интегритетът на втулката при натоварване и напрежение, да има възможност за отстраняване на втулката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата да е покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Да има възможност за прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове. Да се съчленява с втулка с 10° инклинация. Вътрешният диаметър на втулката да позволява работа с феморални глави с диаметър  22, 28, 32 и 36 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която да е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта. Втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен.

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 40 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 70 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14

Материал: Сплав CoCrMo или керамика

Размери: Диаметри  28 mm, 32 mm и 36 мм; CoCrMo глава с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и  +10.5мм шийка; керамична глава с -3.0, 0, +3.5мм и +7.0мм шийка

№33. Хибридна система за първично тазобедрено протезиране с пресфит безциментна капсула и циментно стебло

Тазобедрено стебло за циментно закрепване. Технически характеристики: Право стебло, със странични вдлъбнатини за ротационна стабилност, заострено и полирано. Дистален връх  със сляпа дупка за използване на дистален централизатор. Ъгъла на шийката от 135 °  е един и същ във всички размери. Имаме 5 размера с дължини 115мм, 125мм, 135мм, 145мм, 155мм. Морзов конус 12/14; Материал:  неръждаема стомана.;

Дистален централизатор с три крила. 5 размера. Материал: UHMW полиетилен

Феморална глава с диаметър 28мм с 5 височини на шийката S, M, L, XL, XXL (-3,5мм, 0,0мм +3,5мм +7,0мм, +10,5мм) . Материал: неръждаема стомана;

Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване  ПРЕС ФИТ :

Вариант А- Хемисфера с нисък профил с 4 опасващи повърхностни канала / прореза /и 3 отвора ,  съставени от отделящи се тапи , за евентуално допълнително закрепване с винтове.  Вътрешната повърхност с форма на пресечен конус 5°40’, външна повърхност - покрита с чист титан и хидроксиапатит, Vacuum Plasma Spray, съвместима за комплектоване с инлей от UHMWРЕ, 13 pазмера с  външен диаметър от 44 до 70 мм. , материал- Сплав от  Ti6Al4V .

Вариант Б - Хемисфера с нисък профил с 4 антиротационни  шипчета / крилца / и 2 отвора, съставени от отделящи се тапи , за евентуално допълнително закрепване с винтове, вътрешна повърхност  с формата на пресечен конус 5°40’,външна повърхност - покрита с чист титан и хидроксиапатит Vacuum Plasma Spray , съвместима за комплектоване с инлей от UHMWРЕ, 13 pазмера с  външен диаметър от 44 до 70 мм.  , материал- Сплав от  Ti6Al4V .

Инлей за  ацетабуларна капсула за безциментно закрепване  ПРЕС ФИТ :

Вариант А -от UHMWРЕ,  с форма на пресечен конус,  с конус на съединявяне 5°40’,  5  pазмера с  вътрешен диаметър 28 мм.

Вариант Б - от UHMWРЕ , с форма на пресечен конус,  с конус на съединявяне 5°40’, 5  pазмера с  вътрешен диаметър 28 мм. , с повдигнат ръб за антилуксация с 20° покритие, с елемент за рентгенографско наблюдение.

Винтове - аутофилетантни, 6,5 мм. диаметър, със заоблен самоцентриращ се връх, от Ti6Al4V.

№34. Хибридна система за първично тазобедрено протезиране с безциментно стебло с хидроксиапатитно покритие и капсула с циментно закрепване

Тазобедрено стебло за безциментно закрепване – Право, с овално сечение и полиран заострен дистален край, с двойно покритие на проксималната част - от чист титан TiCoat и хидроксиапатит /Hydroxyapatite/  постигнато чрез технологията Vacuum Plasma Spray, непокритите части - идеално  полирани , 135° ъгъл на шийката , с морзов конус  12/14, 8 размера , дължина от 115 до 165 мм ., има вариянт за стебла с офсет,  8 размера , дължина от 115 до 165 мм., 125° ъгъл на шийката , с морзов конус  12/14. МАТЕРИАЛ : Сплав от  Ti6Al4V .

Феморална глава с диаметър 28мм с 5 височини на шийката S, M, L, XL, XXL (-3,5мм, 0,0мм +3,5мм +7,0мм, +10,5мм) . Материал: неръждаема стомана;

Ацетабуларна капсула за циментно закрепване.Хемисфера с нормален профил с пръстен от неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на позицията на капсулата , 9 размера външен диаметър – от 42 до 58 мм.,  с периферни канали на външната повърхност и сферички за центриране на капсулата и  равномерно разпределение на цимента, с  вътрешен диаметър за феморална глава с диаметър 28 мм., Mатериал -  Полиетилен UHMW , радиопозитивен пръстен AISI 316L , полиметил метакрилат сфери PMMA

- Хемисфера с 20 ° инклинация за антилуксация , с пръстен от неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на позицията на капсулата, с периферни канали на външната повърхност и сферички за центриране на капсулата и  равномерно разпределение на цимента, 9 pазмера с външен диаметър от 42 до 58 мм. и  вътрешен диаметър за феморална глава 28 мм.  Материал -  Полиетилен UHMW, радиопозитивен пръстен AISI 316L , полиметил метакрилат сфери PMMA,

СИСТЕМИ ЗА РЕВИЗИОННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА

№ 35. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло

1. Стъбло за ревизионно ендопротезиране с циментно закрепване

Технически характеристики: Дълго бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор и обтуратори за цимент 9 mm,11 mm,13 mm,15 mm,17 mm,19 mm.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: Стъбла с дължина минимум 180 mm и стандартен офсет.

2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация

Технически характеристики: пълна хемисфера с ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, и метална нишка от неръждаема стомана по диаметъра за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата. Пъпчици, върху носещата повърхност, цел улесняване на позиционирането на капсулата и  равномерно разпреление на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване.

Разновидности: Моделът трябва да предлага възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента: трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22 mm, 28 mm или 32 mm.

Материал: UHMWPE

Размери: Минималeн външен диаметър от 43 mm, нарастването на размера през 2 mm, максимален размер не по-малък от 61 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 6°

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 6°

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: Диаметри 22 mm, 28 mm и 32 mm, с къса, средна и дълга шийка.

№ 36. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация

1. Модулно стъбло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване

Технически характеристики: Проксимална бедрена компонента за безциментна фиксация без яка с офсет минимум 44 mm и CCD ъгъл от 135°. Латерална страна с цилиндрична форма и ребра и канали. Дистална бедрена компонента: права с кръгло напречно сечение и  надлъжни ребра, 2-градусов коничен дизайн, Височината на коничната зона е минимум 100 mm за стъбла с дължина 140 mm и минимум 120 mm за стъбла с дължина 200 и 260 mm. Диафизарна прес-фит фиксация и диафизарна-метафизарна фиксация за стъбло с дължина 120 мм. Система на свързване на двата компонента от „Морзов” тип, позволяващ  ±40° ротационно анте- или ретро-верзия позициониране, с резба за конична гайка, цилиндрична част за центриране на двата компонента и конична част за механично свързване на двата компонента.

Материал: Сплав от Ti6Al7Nb за проксималната и дисталната компонента и кована CoCr сплав за свързващата част

Размери:

проксимална част: проксимален компонент с дължина от 55 mm до 105 mm с увеличение през 10 mm.

дистална права част: стъбло с дължина 120 mm и диаметър 14 mm, стъбла с дължина 140 mm и диаметър от 14 mm до 24 mm с увеличение през 2 мм; стъбла с дължина 200 mm и диаметър от 14 до 28 mm с увеличение през 2 mm; стъбла с дължина от 260 mm и диаметър от 16 mm до 28 mm с увеличение през 2 mm.

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Метална ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, непозволяваща образуването и миграцията на полиетиленови частици от вложката при износването и с механизъм, който не позволява движение на втулката. Да е налице пълна конгруентност между капсулата и втулката, за да бъде запазен интегритетът на втулката при натоварване и напрежение, да има възможност за отстраняване на втулката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата да е покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Да има възможност за прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове. Да се съчленява с втулка с 10° инклинация. Вътрешният диаметър на втулката да позволява работа с феморални глави с диаметър 22 и 28 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която да е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта. Втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 40 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 70 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14.

Материал:  Сплав от CoCrMo или FeCrNiMnMoNbN.

Размери: диаметър 28 mm, с шийка размер -3.5, 0, +3.5, +7, +10.5

№ 37. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с дълго (ревизионно) стъбло с циментна фиксация и пресфит ацетабуларна компонента

1. Стъбло за ревизионно ендопротезиране с циментно закрепване

Технически характеристики: Дълго бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор и обтуратори за цимент 9 mm,11 mm,13 mm,15 mm,17 mm,19 mm.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: Стъбла с дължина минимум 180 mm и стандартен офсет.

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Метална ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, непозволяваща образуването и миграцията на полиетиленови частици от вложката при износването и с механизъм, който не позволява движение на втулката. Да е налице пълна конгруентност между капсулата и втулката, за да бъде запазен интегритетът на втулката при натоварване и напрежение, да има възможност за отстраняване на втулката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата да е покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Да има възможност за прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове. Да се съчленява с втулка с 10° инклинация. Вътрешният диаметър на втулката да позволява работа с феморални глави с диаметър 22 и 28 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която да е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта. Втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 40 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 70 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14.

Материал:  Сплав от CoCrMo или FeCrNiMnMoNbN.

Размери: диаметър 28 mm, с шийка размер -3.5, 0, +3.5, +7, +10.5

№ 38. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с анатомично извито ревизионно стебло, безциментна фиксация, с възможност за дистално заключване и възможност за използване на подсилващ ацетабуларен пръстен

1. Модулно стебло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване

Технически характеристики: Метафизарна бедрена компонента за безциментна фиксация с ъгъл 135° и конус 12/14 – два размера (size 1 и size 2). Дистална заключваща компонента – тип пирон с анатомична извивка на стеблото 8° - ляво и дясно, както и два отвора в дисталната част, един за статично, и един за динамично заключване.

Материал: CrCoMn-стомана, двойно покритие, плазма разпръснат титаниев прах и допълнително нанесено хидроксиапатитно покритие.

Размери:

- диаметър 10, 12, 14, 16, 18, 20мм

- дължина 190, 240 290, 340

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с двойно покритие от плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатитно покритие

Технически характеристики: Метална ацетабуларна компонента пълна полусфера и двойно покритие на хидроксиапатита върху титаниевата плазма. Капсулата с възможност за „прес фит” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове.

Материал: Cr Co Mn – стомана с двойно покритие от титаниева плазма и хидроксиапатит

Размери: от Ø44 до Ø64 през 2 мм на външния диаметър.

Ацетабуларна вложка с технически характеристики: Полиетилен (UHMWPE) с вътрешен диаметър за феморалната глава: Съответно при капсула с размер Ø44 и Ø46 с диаметър за главата Ø26; размер Ø48 и Ø50 с диаметър за главата Ø28; размери от Ø52 до Ø64 с диаметър за главата Ø32.

Протезата дава възможност, в зависимост от нуждите на пациента, да бъде поставена стандартна или антилуксационна вложка с 10° антилуксационна яка.

3. Феморална глава

Технически характеристики: морзов конус 10/12– неръждаема стомана. Диаметър на главата Ø26 мм, Ø28 мм и Ø32 мм и дължина: къса /R/, средна /N/, дълга /H/, екстра дълга /EH/.

4. Ацетабуларен усилващ ринг с периферна яка разположена латерално с отвори за цименто проникване и/или спонгиозни винтове с цяла резба Ø 6.5mm. за фиксация към ацетабулума, повърхност грапава, материал TiCP (ISO 5832-2) и допълнително насложено отгоре хидроксиапатитно покритие; размерна гама: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm. и винтове спонгиозни с цяла резба за усилващия ринг, материал TiCP (ISO 5832-2) Ø 6.5 и дължини: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.

№39. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и подсилващ ацетабуларен пръстен

1. Стъбло за ревизионно ендопротезиране с циментно закрепване

Технически характеристики: Дълго бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор и обтуратори за цимент 9 mm,11 mm,13 mm,15 mm,17 mm,19 mm.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: Стъбла с дължина минимум 180 mm и стандартен офсет.

2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация тип Мюлер

Технически характеристики: Ниско профилна ацетабуларна капсула с периферни паралелни канали за цимента и възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи.

Материал: UHMWPE;

Размери: Минималeн външен диаметър от 36 mm, нарастване на размера през 2 mm с максимален размер не по-малък от 64 mm. Вътрешен диаметър от 22 mm, 28 mm и 32 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване10/12

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 10/12,  с диаметри 22 mm, 28 mm и 32 mm, с къса, средна и дълга шийка.

Материал: Сплав от CoCrMo или Неръждаема стомана

Размери: 3

4. Подсилващ ацетабуларен пръстен тип Burch-Schneider

Технически характеристики: Дизайн тип Burch-Schneider или аналогичен. Фиксация на горния фланж върху os ilium, а на долния фланж в tuber osis ischii. Относителната позиция и ориентация на фланжовете да отговарят анатомично на пелвиса, позицията и ориентацията на отворите за винтовете да осигуряват насочването на винтовете по посока на силите на натоварване така, че да се гарантира първоначална и последваща стабилност; голям брой отвори за винтове за избор на най-добра фиксация. Повърхността на подсилващият пръстен да е грапава с възможност за вторична костна фиксация (интеграция) посредством увеличената повърхнина за закрепване. Да има възможност за комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6.5 mm и дължина от 15 mm до 60 mm през 5 mm.

Материал: Титан.

Размери: Външен диаметър на мрежата от 46 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm и 68 mm със съответните вътрешни диаметри от 42 mm, 46 mm, 52 mm, 58 mm и 64 mm.

№40. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с ревизионно стъбло с безциментна фиксация и с възможност за заключване

1. Модулно стъбло за ревизионно ендопротезиране с възможност за заключване

Технически характеристики: Възможност за промяна на антеверзията на шийката - от 10° антеро-постериорно. Два типа - с/без яка,  шийка с CCD ъгъл 135°. Възможност за фиксация с серклаж през минимум 3 дупки. Хоризонтални нива на макроструктурите за предотвратяване на потъване на стъблото, заключване на трохантерния и дисталния компонент с винт. Конус на шийката 12/14. Възможност за възстановяване на големия трохантер в 3 размера.

Дистален компонент: метафизарна, хоризонтални нива с макроструктури - предотвратяващи разпад. Възможност за допълнителни винтови през дупките от 1 до 3 в зависимост от дължината на стеблото. Най-малко 4 дължини на стеблото (от мин. 225mm до 375mm), мин. 6 диаметъра (от 10mm до 20mm). Цялостно покрити с хидроксиапатит.

Материал: Титан, титаниева сплав

Размери: минимум 4

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация и с покритие от хидроксиапатит

Метална ревизионна безциментна чашка със слой от хидроксиапатит, в най-малко два диаметъра (между  50 и 55 mm).  Полиетиленова вложка в най-малко два диаметъра (между 50 и 55 mm)  в две възможности: стандарт и с фланж.

Материал: Титан, титаниева сплав, UHMWPE

Размери: минимум 2

3. лав Бедрена глава

Глава с конус 12/14, диаметър от 28 и 32 mm и къса, средна и дълга шийка.

Материал: сплав Co-Cr

Размери: минимум 3

№ 41. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става  с анатомично стъбло

1. Безциментно анатомично стебло за ревизионно ендопротезиране.

Ревизионното и рекоструктивно анатомично конструирано стъбло с модулна шийка. Изработено е от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3). Покрито с порозен титан (ISO 5832 – 2) и хидроксиапатит (HA – ISO 13779 – 2).

Дисталният край на стеблото се фиксира с винтове с дължина от L – 25mm до L – 50mm (през 5мм).

Дължини на стеблото: L – 214mm; 224mm; 236mm; 249mm; 260mm.

Комбинира се с 12 модела модулни шийки 12/14, които са следните видове: Normal S; Normal L; Varus Valgus S 8°; Varus Valgus L 16°; Ante Retro S 15°; Ante Retro L 15°; Varus Valgus S 16°; Varus Valgus L 16°; Varus Retro Right S; Varus Retro Right L; Varus Retro Left S; Varus Retro Left L.

2. Капсули за безциментна фиксация; изработени от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3) и покрити с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит (HA – ISO 13779 – 2), с размери от Ǿ 40мм до Ǿ 70мм, през 2мм.

С екваториалнa яка с 1,4мм, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Фикцията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Вътрешният диаметър на инлея позволява работата с феморални глави с диаметър 22, 28 и 32мм. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта.

Налични са инлеи с 10% инклинация.

Инлеят е изработен от (UHMWPE – ISO 5834 – 2), има възможност да бъде и от crosslinked полиетилен.

Размери: от Ǿ 40мм до Ǿ 70мм, през 2мм.

СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА КОЛЯННА СТАВА

№42. Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна кръстна връзка

1. Феморален компонент:

Технически характеристики: Дизайн тип Инсал/Бърнщайн без запазване на задна кръстна връзка, дясна и лява конфигурация.

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo.

Размери: 5

2. Тибиален компонент:

Технически характеристики: Тибиален компонент с възможност за прикрепване на прави и ексцентрични удължени стъбла, допълнителни тибиални елементи - блокчета и клинове, тапа. Покритие от полиметил метакрилат (PMMA).

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V.

Размери: 7

3. Менискален компонент:

Технически характеристики: Непрекъснат жлеб на тибиалната плочка, подсилване в задната част, механизъм за стабилизация тип “палец-пръчка”. Модели за първично и ревизионно ендопротезиране.

Материал: UHMWPE.

Размери: 7 групи с 6 размера във всяка за пълна съвместимост между съответстветните комбинации на  тибиалната и феморална компоненти.

4. Патела:

Технически характеристики: Дизайн тип сомбреро

Материал: UHMWPE.

Размери: 3

№43. Тотална ендопротеза за ендопротезиране на колянна става с изометрична ротация (постоянна ос)

1. Феморален компонент

Технически характеристики: Материал  Co-Cr сплав, полирана външна повърхност, грапава вътрешна повърхност, без крачета, задно стабилизиран,  постоянна ос на движение при флексия и ексензия, техника референтна на задните кондили, 4 размера – 5, 7, 9 и 11, леви и десни; размери съответно: предно заден 56 мм, 60 мм, 66 мм, 70 мм; медиолатерален 61 мм, 66 мм, 71 мм, 76 мм; размери на интеркондларното пространство – 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм.

Материал: Сплав Co-Cr

Размери: 4

2. Тибиален компонент

Технически характеристики: Материал Co-Cr сплав, грапава повърхност, делтовидна интратибиална част, лазерна маркировка за определяне на ротацията, 4 размера симетрични – 5, 7, 9, 11 с размери съответно: предно заден – 44 мм, 47 мм, 51 мм, 54 мм; медио-латерален – 66 мм, 71 мм, 77 мм, 82 мм. Съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер.

Материал: Сплав Co-Cr

Размери: 4

3. Менискален компонент

Технически характеристики: Материал UHMWPE, с вертикална част за задно стабилизиране, минимална дебелина от 8 мм, 4 размера 5, 7, 9, 11 с дебелини 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм, 24 мм.

Материал: Полиетилен

Размери: 4

№44. Система за тотално ендопротезиране на колянна става с възможност за използване на феморална компонента с дълбока флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт

1. Феморална компонента стандартна

Технически характеристики: Обособено за дясно и обособено за ляво коляно.  Изградена от хром кобалт, най-малко 8 размера. Феморален компонент в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни връзки. Възможност за избор феморален компонент за циментна и безциментена фиксация.

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo.

Размери: 8

2. Феморална компонента дълбока флексия

Технически характеристики: Обособено за дясно и обособено за ляво коляно.  Изградена от хром кобалт, най-малко 8 размера. Възможност за комбиниране на феморален компонент за дълбока флексия с фиксирани и подвижни тибиални компоненти

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo.

Размери: 8

3. Тибиален имплант стандартен

Технически характеристики: Титаниева или CoCr сплав за тибиалните фиксираните компоненти, най-малко 7 размера. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален имплант в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни връзки в най-малко 7 размера и минимум 8 дебелини

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo.

Размери: 7

4. Тибиален имплант - подвижен

Технически характеристики: CoCr тибиално плато за  въртящите се компоненти, най-малко 8 размера на тибиалното плато. Възможност за комбиниране на подвижните тибиални компоненти /импланти със стандартните феморални компоненти интраоперативно. Възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален имплант в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни връзки в най-малко 6 размера и минимум 4 дебелини

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo.

Размери: 8

5. Патела

Технически характеристики: Патела, овална, куполна с три клина. Материал: Полиетилен

Размери: 4

№45. Първична колянна ендопротеза без запазване на задна кръстна връзка  и с мобилна тибиална вложка

Феморален компонент

Tехнически характеристики: без запазване на задна кръстна връзка, анатомичен,  със  заоблен  профил както на сагиталната, така и на фронталната плоскост . Трохлеарен канал наклонен на 6° спрямо сагиталната плоскост, с дълбочина и профил аналогични на естествените. На вътрешната повърхност има джобове, дълбоки 1мм. които поемат и задържат тънък слой от цимент . Предния страничен ръб на пателарната бразда е по-висок от медиалната, за подобряване на устойчивоста към странична дислокация на пателата.

Материал:  CoCrMo.

Размери: по 5 размера за лява и дясна  конфигурация.

Тибиална вложка мобилна

Технически характеристики:  Симетрична, горните повърхности за контакт са  съответстващи на кондилните повърхности за голяма част от дъгата на движение . Минималната дебелина на вложките от полиетилен е 6 mm, в съосветствие с  норматива EN 12564. Задната част на тибиалната вложка има един  завъртащ кил в съответстващ  обем на отвора на тибиалият компонент.

Материал:  UHMWPE

Размери: 5 размера , като всеки размер има 4 дебелини.

Тибиален компонент

Технически характеристики:  Симетричен, с горна повърхност идеално излъскана . Вътрешният отвор с форма на пресечен конус , приема стабилизиращият кил  , намиращ се на външната повърхност на вложката ,  ограничавайки частично движението и.  Външната част представлява издаден стабилизиращи кил, скосен в зависимост от размера.

Материал: сплав от CoCrMo

Размери: 5 размера.

№46. Система за тотално ендопротезиране на колянна става с циментна и безциментна фиксация и възможност за запазване и жертване на кръстни връзки

1. Феморална компонента

Технически характеристики: Обособено за дясно и обособено за ляво коляно. с външна форма според анатомията на коляното. Циментно закрепващи се от CoCrMo, дясна и лява конфигурация в 7  размера. Феморален компонент в два дизайна със запазване и жертване на задните кръстни връзки. Безциментно закрепващи се покрити с високо  пориозен слой от титан CoCrMo/TiCaP, дясна и лява конфигурация. Възможност за избор феморален компонент за циментна и безциментена фиксация.

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo/ TiCaP

Размери: 7

2. Тибиален имплант - неподвижен

Технически характеристики: Моделиран спрямо анатомията на главата на тибията Изработен от CoCrMo, с повърхност наподобяваща пчелни клетки макроструктура и допълнителна микроструктура за циментово закрепване и за безциментово закрепване с покритие TiCaP - TItan (Ti)/ Calcium Phosphate (CaP), в 5  размера. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален имплант в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни връзки в 5 размера, с възможност за  прикрепване на прави удължени стъбла. С винт за закрепяне на полиетиленовия менискален компонент.

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo/ TiCaP - TItan (Ti)/ Calcium Phosphate (CaP)

Размери: 5

3. Инсърт

Технически характеристики: Полиетиленово покритие на повърхността на компонента с вдлъбнатини, които да осигурят достатъчно място на движение на ставата 7 размера. Минимум 3 вида с възможност за запазване, жертване на кръстни връзки и дълбока флексия.

Размери: 7

4. Патела

Технически характеристики: Дизайн сферично изпъкнал с жлеб и пъпки за добълнителна стабилизация. Материал UHMWPE в 4 размера.

Материал: Полиетилен UHMWPE

Размери: 4

№47. Система за тотално ендопротезиране на колянна става с циментна и безциментна фиксация и възможност за запазване и жертване на кръстни връзки и възможност за ротация

1. Феморална компонента

Технически характеристики: Обособено за дясно и обособено за ляво коляно. с външна форма според анатомията на коляното. Циментно закрепващи се от CoCrMo, дясна и лява конфигурация в 7  размера. Феморален компонент в два дизайна със запазване и жертване на задните кръстни връзки. Безциментно закрепващи се покрити с високо  порозен слой от титан CoCrMo/TiCaP, дясна и лява конфигурация. Възможност за избор феморален компонент за циментна и безциментена фиксация.

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo/ TiCaP

Размери: 7

2. Тибиален имплант - подвижен

Технически характеристики: CoCrMo, с повърхност за циментово закрепване и за безциментово закрепване с покритие TiCaP - TItan (Ti)/ Calcium Phosphate (CaP) тибиално плато за  въртящите се компоненти, в 5 размера на тибиалното плато. Възможност за комбиниране на подвижните тибиални компоненти /импланти със стандартните феморални компоненти интраоперативно. Възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален имплант в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни връзки в 5 размера

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo/ TiCaP - TItan (Ti)/ Calcium Phosphate (CaP)

Размери: 5

3. Инсърт

Технически характеристики: Полиетиленово покритие на повърхността на компонента с вдлъбнатини, които да осигурят достатъчно място на движение на ставата 7 размера. Минимум 3 вида с възможност за запазване, жертване на кръстни връзки и дълбока флексия.

Размери: 7

4. Патела

Технически характеристики: Дизайн сферично изпъкнал с жлеб и пъпки за добълнителна стабилизация. Материал UHMWPE в 4 размера.

Материал: Полиетилен UHMWPE

Размери: 4

СИСТЕМИ ЗА УНИКОНДИЛНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА КОЛЯННА СТАВА

№48. Уникондиларна колянна протеза с циментна фиксация

Феморален компонент

Материал: CoCrMo-стомана, съгласно DIN ISO 5832/4

Размери минимум 4,  леви и десни.

Тибиален компонент

Полиетиленов инсърт

Материал: полиетилен UHMWPE съгласно DIN ISO 5834/2

Размери минимум 4,  8mm, 9mm, 10mm и 11mm

Тибиална плочка

Материал: TiAl6V4-сплав съгласно DIN ISO 5832/3

Размери минимум 4

№ 49. Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с полиетиленова тибиална компонента

1.Феморален компонент

Анатомичен дизайн; 5 A/P размера; точност до +/- 2 mm.; централен шип и допълнителен кил за противопоставяне на разхлабването; повърхностите в контакт с костта са  покрити с полиметил метакрилат PMMA; антериорната част е с радиус за гладко преминаване от ендопротезата към костта и избягване на удар върху пателата; материал – Co-Cr-Mo сплав.

2.Тибиален компонент

Изцяло полиетиленов (полиетилен UHMWPE) с медиално разположен кил и надлъжно и напречно оребряване за по-добра фиксация и разпределяне на тежестта; материал – полиетилен UHMWPE. Налична метална нишка от неръждаема стомана по периферията за следоперативен рентгенов контрол на позицията на тибиалният компонент. Диаметрите на тибиалния компонент са 40 мм, 45 мм и 50 мм, а дебелините за всеки диаметър са 6 мм, 8 мм и 10 мм.

СИСТЕМИ ЗА РЕВИЗИОННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА КОЛЯННА СТАВА

№ 50.  Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става

1. Феморален компонент:

Феморален компонент, обособен за ляво коляно и обособен  за дясно коляно, (съвместим с първичната ендопротеза). Най-малко 5 размера на феморалния компонент. Възможност за надграждане на феморалния компонент, на ендопротезния циментен корпус с дължина от минимум  90 до 130 mm (най-малко две дебелини). За всеки размер на феморалния компонент, възможност за най-малко 4 дистални импланта съответно за лявата и дясната страна

2. Тибиален компонент:

Най-малко 5 размера на тибиалния компонент на ендопротезата. Възможност за надграждане на тибиалния компонент, на ендопротезния циментен корпус с дължина от минимум  90 до 60 mm (най-малко две дебелини).

3. Менискален компонент:

Полиетиленов инсърт в най-малко 8 различни дебелини.

4. Ревизионни аугменти:  да има избор от феморални аугменти: дистални леви и десни поне 3 размера и постериорни аугменти поне 2 размера. Да има най-малко три типа тибиални аугменти. Да има фемурални и тибиални ръкави за компенсиране на остра загуба на костна тъкан.

№ 51. Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става - модулна

1. Феморален компонент:

Технически характеристики: Модел за ревизионно ендопротезиране, дясна и лява конфигурация, с възможност за стъбла и плочки.

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo

Размери: 5

2. Тибиален компонент:

Технически характеристики: Тибиален компонент с възможност за прикрепване на прави и ексцентрични удължени стъбла, допълнителни тибиални елементи - блокчета и клинове, тапа. Покритие от полиметил метакрилат (PMMA).

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V.

Размери: 7

3. Менискален компонент:

Модел за ревизионно ендопротезиране, обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка, подсилен с титаниева сплав. Използване в комбинация със заключващ винт и механизъм за стабилизация тип “палец-пръчка”;

Материал: UHMWPE.

Размери: 7 групи с 7 размера във всяка за пълна съвместимост между съответстветните комбинации на  тибиалната и феморална компоненти.

4. Патела:

Технически характеристики: Дизайн тип сомбреро,пъпки за допълнителна стабилизация

Материал: UHMWPE.

Размери: 3

5. Стъбло:

Технически характеристики: Право стъбло с дължина 30 mm и диаметър 15 mm, дължина 100 mm и диаметри от 10 mm до 18 mm, дължина 155 mm с диаметри от 12 mm до 18 mm. Стъбло офсет с дължина 100 mm и диаметри от 11 mm до 18 mm. Стъбло офсет с дължина 155 mm и диаметри от 12 mm до 18 mm.

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo

Размери: Минимум 4 размера стъбла с дължина 100 или 155 mm с или без офсет.

6. Феморални плочки:

Технически характеристики: Плочки за всички размери феморални компоненти: постериорни с височина 5 mm и 10 mm; дистални с височина 5 mm и 10 mm; само дистални с височина 10 mm, 15 mm и 20 mm; антериорни.

7. Тибиални плочки:

Технически характеристики: Плочки за всички размери тибиални компоненти: тибиален блок с височина 10 mm; тибиален 1/2 клин, 16 и 26 градуса; тибиален клин 7 градуса; тибиална плочка с височина 5 mm и 10 mm; тибиална 1/2 плочка, дясна латерална/лява медиална и лява латерална/дясна медиална с височини 15 mm и 20 mm.

№52.  Първична колянна ендопротеза без запазване на задна кръстна връзка  и с мобилна тибиална вложка

Феморален компонент

Tехнически характеристики: без запазване на задна кръстна връзка, анатомичен,  със  заоблен  профил както на сагиталната, така и на фронталната плоскост . Трохлеарен канал наклонен на 6° спрямо сагиталната плоскост, с дълбочина и профил аналогични на естествените. На вътрешната повърхност има джобове, дълбоки 1мм. които поемат и задържат тънък слой от цимент . Предния страничен ръб на пателарната бразда е по-висок от медиалната, за подобряване на устойчивоста към странична дислокация на пателата.

Материал:  CoCrMo.

Размери: по 5 размера за лява и дясна  конфигурация.

Тибиална вложка мобилна

Технически характеристики:  Симетрична, горните повърхности за контакт са  съответстващи на кондилните повърхности за голяма част от дъгата на движение . Минималната дебелина на вложките от полиетилен е 6 mm, в съосветствие с  норматива EN 12564. Задната част на тибиалната вложка има един  завъртащ кил в съответстващ  обем на отвора на тибиалият компонент.

Материал:  UHMWPE

Размери: 5 размера , като всеки размер има 4 дебелини.

Тибиален компонент

Технически характеристики:  Симетричен, с горна повърхност идеално излъскана . Вътрешният отвор с форма на пресечен конус , приема стабилизиращият кил  , намиращ се на външната повърхност на вложката ,  ограничавайки частично движението и.  Външната част представлява издаден стабилизиращи кил, скосен в зависимост от размера.

Материал: сплав от CoCrMo

Размери: 5 размера.

№53. Комплект за ревизионно колянно протезиране без запазване на задна кръстна връзка

Феморален компонент без запазване на задна кръстна връзка, анатомичен, със заоблен профил както на сагиталната, така и на фронталната плоскост . Троклеарен канал наклонен на 6° относно сагиталната плоскост, с дълбочина и профил аналогични на естествените. На вътрешната повърхност има джобове, дълбоки 1мм. които поемат и задържат тънък слой от цимент . Предния страничен ръб на пателарната бразда е по-висок от медиалната, за подобряване на устойчивоста към странична дислокация на пателата. Могат да бъдат използвани стебла , офсети и аугменти със свързващи винтове. Материал: CoCrMo. Размери: по 5 размера за лява и дясна конфигурация.

Тибиална вложка фиксирана , Симетрично фиксирана лагер тибиална вложка с жертване на задна кръсна връзка и високо коронално ограничено въртене.Минимална дебелина за полиетиленовата вложка, е 6 мм, в съответствие със стандарт EN 12564.Долната част на обвивката е оборудвана със система, която предпазва тибиалното плато. Тази система разполага с ресор от стоманена тел, монтирани в прорезите на ръба на тибиалното плато. Има допълнителен вътрешен винт за фиксиране. Материал: Полиетилен UHMW; Размери: 5 размера , като всеки размер има 6 дебелини.

Тибиален компонент – Симетричен ревизионен тибиален компонент с четири отвора на платото, предназначени за винтове за допълнителна фиксация, които могат да се затварят със специални тапи. Външната част представлява издаден стабилизиращ кил, скосен в зависимост от размера. Могат да бъдат използвани стебла , офсети и аугменти със свързващи винтове. Материал: сплав CoCrMo; Размери: 5 размера.

Патела - Компонента ротула е от тип “di ricoprimento” и има симетрична форма по оста. Профилът й е съвместим с този на феморалните кондили. Предвидено е циментно закрепване към костта. Външната повърхност представлява три кила, които се вмъкват в костта за да подобрят стабилнотстта на импланта и един джоб, който приема и задържа фин слой цимент. Материал: Полиетилен UHMW. Размери: 3 размера.

Стебло безциментно с финно съединяване , оборудвано с винтчета за безопасност. Материал : Титаниева сплав Ti6Al4V. Размери: 12 размера в две дължини.

Стебло циментно с финно съединяване , оборудвано с винтчета за безопасност. Материал : Сплав CoCrMo. Размери: 4 размера.

Тибиални и феморални плочици за попълване на височината прикрепящи се с винт. Материал : Титаниева сплав Ti6Al4V. Размери: тибиални- 5 размера, всеки от тях има по две височини; феморални- 5 размера, всеки от тях има 4 височини.

Съединител Офсет с тънко съединяване и оборудван с винтове за безопасност. Материал : Титаниева сплав Ti6Al4V. Размери: феморален-по 6 размера за лява и дясна конфигурация; тибиален- 3 размера.

№54. Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с използване на феморални и тибиални конуси от тантал с високопореста структура, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти.

1. Феморален компонент:

Технически характеристики: Модел за ревизионно ендопротезиране, дясна и лява конфигурация, с възможност за стъбла и плочки.

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo

Размери: 5

2. Тибиален компонент:

Технически характеристики: Тибиален компонент с възможност за прикрепване на прави и ексцентрични удължени стъбла, допълнителни тибиални елементи - блокчета и клинове, тапа. Покритие от полиметил метакрилат (PMMA).

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V.

Размери: 7

3. Менискален компонент:

Модел за ревизионно ендопротезиране, обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка, подсилен с титаниева сплав. Използване в комбинация със заключващ винт и механизъм за стабилизация тип “палец-пръчка”;

Материал: UHMWPE.

Размери: 7 групи с 7 размера във всяка за пълна съвместимост между съответстветните комбинации на  тибиалната и феморална компоненти.

4. Патела:

Технически характеристики: Дизайн тип сомбреро, пъпки за допълнителна стабилизация.

Материал: UHMWPE.

Размери: 3

5. Стъбло:

Технически характеристики: Право стъбло с дължина 30 mm и диаметър 15 mm, дължина 100 mm и диаметри от 10 mm до 18 mm, дължина 155 mm с диаметри от 12 mm до 18 mm. Стъбло офсет с дължина 100 mm и диаметри от 11 mm до 18 mm. Стъбло офсет с дължина 155 mm и диаметри от 12 mm до 18 mm.

Материал: Сплав от Co-Cr-Mo

Размери: Минимум 4 размера стъбла с дължина 100 или 155 mm с или без офсет.

6. Феморални плочки:

Технически характеристики: Плочки за всички размери феморални компоненти: постериорни с височина 5 mm и 10 mm; дистални с височина 5 mm и 10 mm; само дистални с височина 10 mm, 15 mm и 20 mm; антериорни.

7. Тибиални плочки:

Технически характеристики: Плочки за всички размери тибиални компоненти: тибиален блок с височина 10 mm; тибиален 1/2 клин, 16 и 26 градуса; тибиален клин 7 градуса; тибиална плочка с височина 5 mm и 10 mm; тибиална 1/2 плочка, дясна латерална/лява медиална и лява латерална/дясна медиална с височини 15 mm и 20 mm.

8. Конуси от тантал

8.1 Феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация, 9 размера всяка; височина: 30мм, 40мм и 50мм; малки, средни и големи;

8.2 Диафизарни феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; височина: 30мм; размери: малък, среден и голям;

8.3 Метафизарни феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: малък, среден и голям;

8.4 Тибиални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; размери: екстра малък, малък, среден и голям; височина: 15мм и 30мм; варианти пълен и стъпаловиден конус;

8.5 Тибиални медиум конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при малки до средни костни дефекти в медуларната кухина на проксималната тибия. Материал - тантал; размери: 31, 36, 41 и 46мм;

8.6 Тибиални широки конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция на кортикалния костен слой на проксималната тибия. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: 51,55, 60 и 67мм;

№ 55. Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с керамични компоненти

1. Бедрена компонента с безциментна фиксация -хидроксиапатитно покритие

Стандартно стъбло: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина,  конус на шийката 12/14.

Стъбло кокса вара: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, ъгъл между тялото и шийката 125°, конус на шийката 12/14.

Стъбло латерализирано: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, конус на шийката 12/14.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V

Размери: минимум 10 размера

2.  Ацетабуларна компонента, представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса

Технически характеристики:

Керамична ацетабуларна вложка: Керамичнa ацетабуларнa вложкa с диаметър 36 мм изработенa от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Вложките са високо полирани с цел минимално износване, като геометрията им предоставя оптимален клиарънс между главата и вложката. Вътрешен диаметър от 28 мм, 32 мм и 36 мм и най-малко 10 размера.

Материал:   Сплав от  Ti6Al4V, структурна повърхност.

Размери: Вътрешен диаметър от  28 до 36mm, най-малко 10 размера в цялата серия.

3. Керамична Феморална глава

Технически характеристики: Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14.  Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са  високо полирани с цел минимално износване. 
Материал:Керамика
Размери:Диаметър 32 и 36 mm. Латерализации на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.5.

№ 56. Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей

1. Бедрена компонента с безциментна фиксация -хидроксиапатитно покритие

Стандартно стъбло: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина,  конус на шийката 12/14.

Стъбло кокса вара: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, ъгъл между тялото и шийката 125°, конус на шийката 12/14.

Стъбло латерализирано: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, конус на шийката 12/14.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V

Размери: минимум 10 размера

2.  Ацетабуларна компонента, представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса
Технически характеристики:

Полиетиленова ацетабуларна вложка: Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWРЕ. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и +4 мм неутрална. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWРЕ.

Материал:   Сплав от  Ti6Al4V, структурна повърхност.

Размери: Вътрешен диаметър от  28 до 36mm, най-малко 10 размера в цялата серия.

3. Керамична Феморална глава

Технически характеристики: Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14.  Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са  високо полирани с цел минимално износване. 
Материал:Керамика
Размери:Диаметър 32 и 36 mm. Латерализации на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.5.

№ 57. Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 36 мм  метална глава върху полиетиленов инлей

1. Бедрена компонента с безциментна фиксация -хидроксиапатитно покритие

Стандартно стъбло: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина,  конус на шийката 12/14.

Стъбло кокса вара: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, ъгъл между тялото и шийката 125°, конус на шийката 12/14.

Стъбло латерализирано: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, конус на шийката 12/14.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V

Размери: минимум 10 размера

2.  Ацетабуларна компонента, представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса

Технически характеристики:

Полиетиленова ацетабуларна вложка: Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWРЕ. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и +4 мм неутрална. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWРЕ.

Материал:   Сплав от  Ti6Al4V, структурна повърхност.

Размери: Вътрешен диаметър от  28 до 36mm, най-малко 10 размера в цялата серия.

3 . Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14. Металните глави   да са с висока степен на полиране и да показват по-голям клиърънс и по-малко ниво на износване.

Материал: Co-Cr.

Размери:  диаметър 22.225 мм, 28мм, 32мм, 36мм; Co-Cr глава с шийка с размер -2, 0, +1, +1.5,+4,+5,+7,+8.5,+9,+12,+13,+15.5;керамична глава с шийка с размер 1, +1.5, +5, +8.5, +12.5

№ 58. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно,  безциментно, анатомично извито ревизионно стебло, с възможност за дистално заключване и възможност за използване на протрузионна ацетабуларна клетка.

1. Модулно безциментно ревизионно стебло с възможност за заключване в дисталния край.
Технически характеристики: Модулно ревизионно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит, за постигане на оптимална остеоинтеграция. Проксимална част на безциментното ревизионно стебло трябва да е с конус 12/14, CCD ъгъл 135 градуса. Размерът на проксималната част трябва да е от общо 25 мм до общо 35 мм със стъпки от по най-много 10 мм и общо 2 различни форми, като да дава възможност за промяна на ротацията спрямо дисталната част на стеблото през 10 градуса.  Проксималната част на протезата трябва да има общо три отвора за допълнителна фиксация.  Дистална част на стеблото трябва да е анатомично извита и да бъде с диаметър от 10 до 20 мм със стъпка 2 мм и да бъде с дължини от 200 до 320 мм, със стъпка най-много 50 мм, всички стемове, по-дълги от 200 мм и диаметър 12 мм или повече, трябва да имат опция за допълнителна дистална фиксация с винт, с диаметър поне 5 мм и различни дължини. Връзката между дисталната и проксималната част трябва да се осъществява с помощта на конусообразно удължение на стема и винт, проксималната част от стема трябва да е оформена степеновидно, 
което предотвратява пропадане на протезата. Острието на дисталната част на стема трябва да е налично в кръгла форма и да има вертикални прорези, увеличаващи площта и не позволяващи ротация на стеблото във фемура. Трябва да има възможност за добавяне на проксимални латерализиращи елементи към стеблото.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V

Размери: Минимум два размера на проксималната част, дисталната част на стеблото да е с диаметър от поне 10 мм до 20 мм и с дължини от поне 200 мм до 320 мм,  най-малко три размера на проксималните латерализиращи елементи на стеблото.

2. Ревизонна ацетабуларна клетка, тип Burke-Shneider.

Технически характеристики: Протрузионната клетка трябва да е специално обособена за лявата и за дясната страна, да има множество отвори за закрепване с винтове от 20-60 мм в ацетабулум илиум и исхиум и да позволява контуриране.

Материал: Титан

Размери: Поне 7 размера от 48-72 мм външен диаметър и 45-69 мм вътрешен диаметър

№ 59. Система за ревизионно колянно ендопротезиране с фиксирана подложка и с циментно закрепване.

1. Ревизионен Феморален компонент.

Технически характеристики: Феморална компонента трябва да е специално обособена за ляво и дясно коляно и да предлага задно стабилизиран вариант за жертвана задна кръстна връзка, както и да е съвместим с фиксирана или мобилна полиетиленова подложка. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментови и безциментови клиновидни подложки или аугменти, както и на интрамедуларни безциментни стемове, които да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 6 различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от най-малко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно най-малък контактен стрес в основните зони на натоварване.

Материал: Сплав от Co-Cr.

Размери: Минимум 6 размера.

2. Феморални аугменти.

Модулни универсални безциментни стемове: Универсалните безциментни интрамедуларни стемове да са цялостно изградени от титаниева сплав, като са подходящи както за фемурални, така и за тибиални компоненти. Стемовете са цялостно покрити с жлебове за оптимална фиксация в интрамедуларния канал и с цел предотвратяване на ротацията в канала. Трябва да са с дължини 75 мм, 115 мм и 150 мм и дебелини от 10 до 24 мм с растер по 2 мм.

Феморални адаптери:Феморални титаниеви адаптери, позволяващи позиционирането на стема на 5 или 7 градуса валгусен ъгъл.

Феморални болтове: Феморални титаниеви болтове, позволяващи неутрално позициониране на стема или с отместване +2 мм или -2 мм

Феморални постериорни и дистални аугменти: Фемуралните аугментите трябва да са титаниеви и да са постериорни и дистални за всеки размер на фемура, отделно в ляв и десен вариант и с поне 4 различни дебелини.

Феморални ръкави: Безциментни феморалните ръкави за метафизарно закрепване, цялостно изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с  конусовидна и стъпаловидна форма, асиметрично сечение и да бъдат частично покрити с порьозен титан. Най-малко 5 различни размера от 20 мм до 46 мм.

3. Ревизионен Тибиален компонент.

Технически характеристики: Ревизионен тибиален симетричен или офсетен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие на непрекъснат опорен ръб и жлеб около целия компонент за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Фиксираната тибиална компонента трябва да е налична в поне 6 различни размера, както и в изместено изпълнение и да дава възможност за поставяне на клиновидни и стъпаловидни аугменти  и на безциментни и циментни стемове.

Тибиални подложки трябва да са три вида: половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни 10 мм и 15 мм дебелина и тотални с 10 и 15 градусов ъгъл.

Материал: Титаниева сплав.

Размери: Минимум 7 стандартни размера и офсетни размери.

4. Тибиални аугменти.

Тибиални половинчати, степеновидни и цялостни аугменти: Тибиалните аугментите трябва да са титаниеви и да са 3 вида: половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни с 10 мм и 15 мм дебелина и цялостни с 10 и 15 градусов ъгъл.

5. Ревизионен Тибиален инсърт

Технически характеристики: Ревизионни полиетиленови тибиални симетрични подложки с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални подложки с жертване на задна кръстна връзка. Ревизионните вложки трябва да са с задно стабилизирано средищно затваряне, което да предотвратява постериорното триене на пищяла, трябва да са направени от UHMWE крос линк полиетилен, и да са с дебелина от поне 8 мм до 30 мм. Ревизионната ендопротеза трябва да е съвместима със стандартната версия, така че при ревизията да е възможна замяната да се извърши върху феморалната или тибиалната компонента.

Размери: Мимимум 6 размера и поне 9 различни дебелини

6. Патела

Технически характеристики:Патела, овална, куполна с три клина. 
Материал: Полиетилен

Размери: Минимум 4 размера.

60. Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно ендопротезиране с метален тибиален компонент

- Феморален компонент: уникомпартментен минимално инвазивен модел, с висока флексия до 155 градуса,

материал - Co-Cr-Mo сплав; лява медиална/дясна латерална или лява-латерална/дясна-медиална конфигурация; 7 размера всяка;

- Тибиален компонент: материал - Ti-6Al-4V сплав, 5 градусов наклон;  6 размера; Лява-медиална/дясна-латерална или Лява-латерална/Дясна-медиална

- Менискален компонент : материал - UHMWPE; 6 групи с 6 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема;

61. Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно ендопротезиране  с изцяло полиетиленов тибиален компонент

1. Феморален компонент: уникомпартментен минимално инвазивен модел, с висока флексия до 155 градуса,

материал - Co-Cr-Mo сплав; лява медиална/дясна латерална или лява-латерална/дясна-медиална конфигурация; 7 размера всяка;

2. Полиетиленов тибиален компонент: материал - UHMWPE, 5 градусов наклон; 12 групи с по 4 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема; Лява-медиална/дясна-латерална или Лява-латерална/Дясна-медиална